Schnittstellenhandbuch LLT.dll

C#

Version:	1.6

LLT.dll-Version:	3.9.0.2170

Datum:	26.06.2023

Über dieses Dokument

Dieses Dokument hat das Ziel, es dem Leser grundsätzlich zu ermöglichen einen Laserprofilscanner vom Typ scanCONTROL mittels C# in eine eigene Software einzubinden. Basis dazu ist das Wissen um die grundlegende Verwendung der von der LLT.dll zur Verfügung gestellten Programmierschnittstelle.

Dazu werden zu Beginn, neben allgemeinen Worten zur LLT.dll selbst, die Prinzipien der Messung und die daraus resultierenden Messwerte beschrieben. Dies ist insofern nötig, um ein gewisses Verständnis für die in der Software nötigen Messdaten zu schaffen. Des Weiteren werden die verschiedenen verfügbaren Mess-/Profildatenformate und die Varianten zu deren Übertragung dargestellt. Eine Erläuterung der Einschränkungen in Hinsicht Messgeschwindigkeiten schließt den allgemeinen Teil ab.

In die eigentliche Programmierung wird mittels der Beschreibung von häufig vorkommenden Basistasks anhand von Beispielcode eingeführt. Ausführliche Programmbeispiele und die vollständige Auflistung der API sollen die eigentliche Implementierung unterstützen.

Versionshistorie

| Version | Datum | Autor | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10.06.2015 | DRa | Initialer Entwurf |
| 1.0 | 27.07.2015 | EEd, UEi, DRa | Überarbeitung 1 |
| 1.1 | 28.03.2017 | DRa, UEi | Überarbeitung 2 |
| 1.2 | 07.02.2018 | DRa | Überarbeitung 3 |
| 1.3a | 28.02.2019 | Uei | Integration sC30xx |
| 1.3 | 14.06.2019 | Uei | Integration sC30xx abgeschlossen |
| 1.4 | 21.10.2019 | THl | Integration 25xx |
| 1.5 | 21.04.2021 | THl | Update |
| 1.5.1 | 04.04.2022 | THl | Update |
| 1.6 | 26.06.2023 | THl | Integration sC30xx-430/600 |

Inhalt

1	Einführung	6

1.1	Messprinzip und Messdaten	6

1.1.1	Prinzip der optischen Triangulation	6

1.1.2	Aufgenommene Messwerte	6

1.2	LLT.dll	8

1.3	Laden der DLL in C#	8

2	Betriebsmodi zur Profilgenerierung (nur scanCONTROL 30xx)	9

2.1	High Resolution Modus	9

2.2	High Speed Modus	9

2.3	High Dynamic Range Modus (HDR)	9

3	Format der Messdaten	9

3.1	Video Mode	9

3.2	Einzelprofilübertragung	10

3.2.1	Profildatenformat allgemein	10

3.2.2	Ergebnisse des Post-Processing (nur SMART-Sensoren)	11

3.2.3	Timestamp-Informationen	11

3.2.4	CMM-Timestamp	12

3.2.5	Alle Messdaten (Full Set, PROFILE)	12

3.2.6	Ein Streifen (QUARTER_PROFILE)	12

3.2.7	X/Z-Daten (PURE_PROFILE)	12

3.2.8	Partielles Profil (PARTIAL_PROFILE)	13

3.3	Container Mode	13

3.3.1	Standard Container Mode	13

3.3.2	Rearranged Container Mode (Transponierter Container Mode)	13

4	Datenübertragung vom scanCONTROL Sensor	14

4.1	Datenübertragung	14

4.2	Pollen von Messdaten	14

4.3	Nutzen von Callbacks	14

5	Messgeschwindigkeit	15

6	Typische Code-Beispiele mit Verweise auf das SDK	16

6.1	Verbindung mit Sensor herstellen	16

6.2	Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (nur scanCONTROL 30xx)	16

6.3	Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (alle scanCONTROL Typen)	17

6.4	Sensitivität setzen (nur scanCONTROL 30xx)	17

6.5	Pollen von Messwerten	18

6.6	Auslesen via Callback	18

6.7	Profilfilter setzen	19

6.8	Encoder	19

6.9	Externe Triggerung	20

6.10	Software-Profil-Trigger	20

6.11	Software-Container-Trigger	20

6.12	Peak-Filter setzen	21

6.13	Regionen auf der Sensor-Matrix berechnen	21

6.14	Frei definierbares Messfeld setzen	22

6.15	Auswahlbereich 1 setzen	23

6.16	Einbaulagenkalibrierung auf den Sensor spielen	24

6.17	CMM-Trigger nutzen	24

6.18	Profilfolgen speichern	25

6.19	Containermode zur Weiterverarbeitung mit BV-Tools	25

6.20	Übertragung von partiellen Profilen	26

6.21	Betrieb von mehreren Sensoren	27

6.22	Fehlermeldungen bei Verbindungsverlust	28

6.23	Temperatur auslesen	29

6.24	Packet Delay berechnen und setzen	29

6.25	ReadPPPResults (Extrahieren der Messergebnisse aus den Profildaten)	30

6.26	AVIWriter	31

7	API	32

7.1	Instanz-Funktionen	32

7.2	Auswahl-Funktionen	33

7.3	Verbindungs-Funktionen	34

7.4	Identifikations-Funktionen	35

7.5	Eigenschafts-Funktionen	37

7.5.1	Set-/Get-Funktionen	37

7.5.2	Eigenschaften / Parameter	38

7.6	Spezielle Eigenschafts-Funktionen	45

7.6.1	Software Trigger	45

7.6.2	Profilkonfiguration	47

7.6.3	Profilauflösung / Punkte pro Profil	48

7.6.4	Container-Größe	49

7.6.5	Haupt-Reflexion	50

7.6.6	Anzahl der Puffer	51

7.6.7	Vorgehaltene Puffer für das Profile-Polling	52

7.6.8	Paketgröße	52

7.6.9	Laden und Speichern von Parametersätzen	53

7.6.10	Timeout für die Kommunikationsüberwachung zum Sensor	54

7.6.11	Setzen der Dateigröße für das Speichern von Profilen	55

7.7	Registrierungs-Funktionen	56

7.7.1	Registrieren des Callbacks für Profilübertragung	56

7.7.2	Registrieren einer Fehlermeldung, die bei Fehlern gesendet wird	57

7.8	Profilübertragungs-Funktionen	57

7.8.1	Profilübertragung starten/stoppen	57

7.8.2	Übertragung der Matrixansicht / Video Mode starten/stoppen	58

7.8.3	Übertragung einer definierten Anzahl von Profilen / Containern	59

7.8.4	Übertragen eines Profils über die serielle Schnittstelle	60

7.8.5	Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes	60

7.8.6	Konvertieren von Profil-Daten	61

7.9	Abfrage-Funktionen	63

7.10	Funktionen zur Übertragung von partiellen Profilen	64

7.11	Funktionen zur Extrahierung der Timestamp-Informationen	65

7.12	Funktionen für das Post-Processing	66

7.12.1	Post-Processing Parameter lesen und schreiben	66

7.12.2	Ergebnisse des Post-Processings extrahieren	67

7.13	Funktionen zum Laden und Speichern von Profil-Dateien	68

7.13.1	Speichern von Profilen	68

7.13.2	Laden von Profil-Dateien	69

7.13.3	Navigieren in einer geladenen Profil-Datei	70

7.14	Spezielle CMM-Trigger-Funktionen	70

7.15	Fehlerwert Konvertierungs-Funktion	72

7.16	Konfiguration speichern	72

8	Anhang	76

8.1	Standardrückgabewerte	76

8.2	Übersicht der Beispiele im SDK	77

8.3	Unterstützende Dokumente	78

# Einführung

## Messprinzip und Messdaten

### Prinzip der optischen Triangulation

Die scanCONTROL-Sensoren von Micro-Epsilon arbeiten, ähnlich den herkömmlichen Laserpunktsensoren, nach dem Prinzip der optischen Triangulation. Der Laserstrahl einer Laserdiode wird dabei mittels einer Spezialoptik aufgefächert und auf ein Messobjekt projiziert. Die Empfangsoptik fokussiert das diffus reflektierte Licht, welches schließlich von einem CMOS-Sensor detektiert wird. Um sicherzustellen, dass nur die Reflexion der projizierten Laserlinie ausgewertet wird, befindet sich vor dem Sensor ein Filter, der nur Licht im Wellenlängenbereich des Lasers passieren lässt.

Anhand der Position des detektierten Laserstrahls innerhalb einer Sensormatrixspalte kann nun mittels Triangulation der Abstand der Einzelmesspunkte von einer definierten Referenz im Sensor (z-Achse) bestimmt werden. In der Regel wird diese Referenz so gewählt, dass sich die Abstandswerte auf die Unterkante des Sensors beziehen. Die allgemeine Abstandsberechnung erfolgt über folgende Formel:

b1= a1tanα1

Die Messauflösung in z-Richtung ist durch die Pixelanzahl der Sensormatrix in der z-Achse festgelegt. Da Reflexionen von mehreren Pixeln detektiert werden, wird zur Bestimmung des z-Wertes der Reflexionsschwerpunkt dieser Pixel verwendet (subpixelgenaue Bestimmung).

Entsprechend der Position der Messpunkte innerhalb einer Zeile der Matrix wird ein Abstandswert einem korrespondierenden Punkt auf der x-Achse zugeordnet. Die Anzahl der Pixel der Sensormatrix in x-Richtung entscheidet dann darüber, wie viele Einzelmesspunkte es gibt.

Das direkte Messergebnis ist ein zweidimensionaler Profilverlauf, welcher auf eine Maßeinheit [mm] kalibriert ist. Dadurch ist sowohl eine referenzielle, als auch eine absolute Messung möglich. Eine 3D-Messung erfolgt über eine Bewegung des Sensors oder des Messobjekts in y-Richtung. Durch gleichförmige Bewegung bei definierter Profilfrequenz oder durch Verwenden eines Encoders, der die Bewegung abbildet, kann ein Gitternetz mit äquidistant verteilten Punkten generiert werden.

### Aufgenommene Messwerte

Die von einem scanCONTROL-Sensor standardmäßig gesendeten Daten beinhalten neben den eigentlich detektierten Abstands- und Positionswerten auch weitere Rahmendaten der Messung, wie Intensität, Reflexionsbreite, Moment 0 und Moment 1. Außerdem wird der aktuell eingestellte Schwellwert übertragen. Die Werte sollen im Folgenden erläutert werden:

Abb. 1: Messdatenermittlung

- Abstand: Zur Ermittlung des Abstandes bzw. des z-Wertes eines Messpunktes wird der Gravitationsschwerpunkt der auf der CMOS-Sensorspalte detektierten Reflexion berechnet. Dieser wird im Sensor, anhand einer Kalibriertabelle, zu einer tatsächlichen Abstandskoordinate zurückgerechnet. Übertragen wird ein 16 Bit unsigned Integer Feld, das noch mit sensorabhängigen Skalierungsfaktoren verrechnet werden muss.

- Position: Die Position (x-Wert) korrespondiert mit der Pixelspalte des CMOS-Sensors. Pro Spalte wird ein Positionswert ermittelt. Mittels der auf dem Sensor gespeicherten Kalibriertabelle wird dieser auf die tatsächliche Position umgerechnet. Übertragen wird ebenfalls ein zu skalierendes 16 Bit unsigned Integer Feld.

- Intensität: Der übertragene Wert gibt die Differenz zwischen der maximal detektierten Intensität der aktuellen Reflexion und dem Threshold wieder. Intensität bedeutet hier, wie viel Laserlicht auf einen Pixel der Matrix gefallen ist. Voraussetzung für das Erkennen einer Reflexion ist, dass die Intensität über dem Threshold liegt. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

- Reflexionsbreite: Die Reflexionsbreite sagt aus, über wie viele Pixel die aktuelle Reflexion zusammenhängend über dem Threshold war. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

- Moment 0: Gibt die für die aktuelle Reflexion detektierte integrale Intensität („Fläche der Reflexion“) wieder. Das Moment ergibt sich somit aus dem Integral der über dem Schwellwert liegenden Intensität über die Reflexionsbreite; siehe Abb. 1 (G).  Der Wert wird mit 32 Bit als unsigned Integer übertragen.

- Moment 1: Gibt den Schwerpunkt der Reflexion wieder, der als Basis für die Umrechnung in Abstands- und Positionswerte anhand der Kalibriertabelle verwendet wird. Der Schwerpunkt wird ebenfalls als 32 Bit unsigned Integer übertragen.

- Threshold: Der für diesen Messpunkt verwendete Schwellwert, der sich aus der eingestellten absoluten bzw. der dynamisch errechneten Schwelle und der ermittelten Fremdlichtunterdrückung zusammensetzt. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

Es ist anzumerken, dass diese Werte bezogen auf die, im Sensor eingestellte, zu detektierende Reflexion gesendet werden. Zur Auswahl stehen die erste bzw. letzte auf der Spalte erkannte Reflexion über dem Schwellwert, die Reflexion mit der maximalen Intensität und die mit der größten integralen Intensität (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Detektierbare Reflexionen

## LLT.dll

Die LLT.dll ist eine Dynamic Link Library (DLL) zum einfachen Integrieren eines scanCONTROL Sensors in eigene Anwendungen. Sie bildet eine Abstraktionsebene über dem direkten Ansprechen des scanCONTROL per Ethernet oder der seriellen Schnittstelle. Beim Design dieser DLL wurde besonderer Wert auf die Einfachheit der Schnittstelle und eine hohe Performance gelegt.

Die Funktionalität umfasst die vollständige Parametrisierung und Steuerung des Sensors, die Übertragung, Speicherung und Konvertierung der Messdaten in allen verfügbaren Übertragungsmodi und die Verbindungsüberwachung zwischen PC und scanCONTROL. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben mehrere Sensoren in eine Software einzubinden.

Um diese DLL mit möglichst vielen verschiedenen Entwicklungsumgebungen und Compilern nutzen zu können, wurde die DLL Schnittstelle mit reinen C-Funktionen der cdecl und der stdcall Aufrufkonvention realisiert. Dadurch kann die DLL unter C, Delphi oder anderen Programmiersprachen genutzt werden Die Bedingung dafür ist die Kompatibilität der verwendeten Datentypen bzw. die Berücksichtigung der Unterschiede in der Implementierung (Bsp.:  Enumerations bei Delphi). Für C++-Anwendungen gibt es eine zusätzliche Klasse mit deren Hilfe die C-Funktionen in Methoden einer Interface-Klasse gemappt werden. C# Anwendungen können realisiert werden, indem die DLL mit P/Invoke eingebunden wird.

In dieser Dokumentation wird nur die Einbindung der DLL in C# beschrieben, die Einbindung in C oder in andere Programmiersprachen kann aus dieser Dokumentation abgeleitet werden. Für die Implementierung mit C++ steht ein zusätzliches Dokument zur Verfügung.

## Laden der DLL in C#

Die C#-Implementierung stützt sich auf die Einbindung der DLL mittels Platform Invocation Services (P/Invoke). Die dazu nötigen Aufrufe sind in der CLLTI.cs-Klasse definiert. P/Invoke ermöglicht das Ausführen bzw. den Aufruf von nativen unmanaged code in der managed code Umgebung, die von .NET vorgegeben wird. Dies ist bei der Implementierung von Software zu beachten, da dies Auswirkungen auf die Typsicherheit und die Garbage Collection von C# hat.

Die DLL wird ausschließlich dynamisch geladen, was den Vorteil bietet, dass die Funktionen der DLL dynamisch abgefragt werden können. Das heißt, es kann ohne das Projekt neu zu übersetzen eine neue DLL-Version eingesetzt werden. Zusätzlich kann noch abgefragt werden, ob die gewünschte Funktion in der DLL vorhanden ist. Dies ist aber nur für Funktionen, die nach dem ersten Release hinzugekommen sind, notwendig. Sollten neue Funktionen zu der LLT.dll hinzugefügt worden sein, muss das Projekt mit der aktuellen CLLTI.cs-Klasse neu übersetzt werden.

# Betriebsmodi zur Profilgenerierung (nur scanCONTROL 30xx)

Die scanCONTROL 30xx-Serie bietet drei Betriebsmodi zur Profilgenerierung. Abhängig von den Anforderungen der Messaufgabe kann einer der drei verfügbaren Modi ausgewählt werden.

## High Resolution Modus

Der High Resolution Modus ist der Standard-Modus zur Profilgenerierung. Der High Resolution Modus erzeugt Profildaten mit der besten Z-Linearität verglichen mit den beiden anderen Modi.

## High Speed Modus

Der High Speed Modus generiert Profile mit der doppelten Profilfrequenz (verglichen mit dem High Resolution Modus bei gleicher Messfeldgröße), bei nur geringfügig geringerer Z-Linearität.

## High Dynamic Range Modus (HDR)

Der High Dynamic Range Modus wird für Messobjektoberflächen verwendet, die inhomogene Oberflächeneigenschaften aufweisen (z.B. schwarz matte und helle Anteile). Hierfür werden spezielle Features der Matrix benutzt, um Profildaten auf schwierigen Oberflächen zu optimieren, ohne dass Bewegungsunschärfe entsteht.

Wie auch beim High Speed Modus ist die Linearität geringfügig schlechter als beim High Resolution Modus, da nur jede zweite Zeile verwendet wird, um Profilpunkte zu generieren.

# Format der Messdaten

## Video Mode

Im Video Mode überträgt der Sensor das vom CMOS-Sensor aufgenommene Bild als 8-Bit Graustufen Bitmap (Abb. 3). Dabei werden nur die reinen Bilddaten übertragen. Eventuelle Header oder das Spiegeln der Zeilen müssen extern realisiert werden. Dieses Datenformat besitzt keinen Zeitstempel. Die Messfrequenz sollte in diesem Modus 25 Hz nicht übersteigen. Zu beachten ist außerdem, dass bei Ethernet-Scannern der 29xx-Serie eine Gigabit-Ethernet-Verbindung nötig ist, um die Bilddaten mit der empfohlenen Frequenz von 25 Hz zu übertragen. Der Scanner der 29xx-Serie benötigt z.B. eine Bandbreite von ca. 262 Mbit/s bei 25 Hz (25 Hz * 1024 * 1280 * 8 Bit).

Abb. 3: Beispiel Video Mode

Scanner der Serie scanCONTROL 30x0 besitzen einen hochauflösenden Video Mode der eine Bandbreite von 445 Mbit/s benötigt (25 Hz * 1088 * 2048 * 8 bit), scanCONTROL 30x2 benötigt im Video Mode 112 Mbit/s (25Hz * 544 * 1024 * 8 bit). Beide Serien bieten auch einen niedrig auflösenden Video Mode der nur 28 Mbit/s braucht (25 Hz * 272 * 512 * 8 bit).

## Einzelprofilübertragung

### Profildatenformat allgemein

Im Einzelprofilmodus wird standardmäßig pro Messung ein Datenfeld übertragen, das pro Messpunkt 64 Byte breit ist. Die Höhe des Datenfeldes wird von der Anzahl der Punkte pro Profil festgelegt. Die 64 Byte unterteilen sich in vier Streifen mit jeweils 16 Byte Breite. Jeder Streifen kann ein komplettes Profil enthalten; im Normalfall enthält nur der erste Streifen gültige Profildaten - sind Mehrfachreflexionen vorhanden, können aber auch die anderen Streifen Profildaten enthalten. Die letzten 16 Byte des Datenfeldes enthalten den Timestamp, was in der Standardeinstellung (Full Set) dem letzten Punkt des vierten Streifens entspricht.

Pro Streifen werden für jeden Messpunkt alle Informationen übertragen, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurden. Diese sind jeweils in folgender Struktur angeordnet:

| 0..7 |  | 8..15 |  | 16..23 |  | 24..31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. (2 Bit) | Reflexionsbreite (10 Bit) |  | Max. Intensität (10 Bit) |  | Threshold (10 Bit) |  |
| Position (16 Bit) |  |  |  | Abstand (16 Bit) |  |  |
| Moment 0 (32 Bit)* |  |  |  |  |  |  |
| Moment 1 (32 Bit)* |  |  |  |  |  |  |

* Falls im Register Maintenance das Compressed-Bit aktiv ist, wird Moment 0 des ersten Streifens durch die Ergebnisse der SMART-Auswertung und Moment 1 des ersten Streifens durch das Parameter-Loopback überschrieben.

Die byteweise Daten-Formatierung der einzelnen Messwerte ist mit Big-Endian ausgeführt. Außerdem müssen, wie bereits angedeutet, die Positions- und Abstandsdaten (X/Z) noch mittels Skalierungsfaktoren umgerechnet werden. Diese sind für jeden Messbereich verschieden. Abb. 4 zeigt schematisch die Gesamtstruktur einer Übertragung.

Abb. 4: Aufbau Profilübertragung

### Ergebnisse des Post-Processing (nur SMART-Sensoren)

Ab Firmware v46 ist es möglich, die Ergebnisse des Post-Processings mit den Profildaten zu übertragen. Mit Hilfe der scanCONTROL Configuration Tools muss ein SMART-Sensor zunächst so parametriert werden, dass er seine Ergebnisse in die Profildaten schreibt (siehe Dokumentation scanCONTROL Configuration Tools).

Standardmäßig überschreiben die Ergebnisse die X/Z-Koordinate des vierten Streifens / Peaks. Ist das Compressed-Bit im Maintenance-Register aktiv, werden die Ergebnisse in Moment 0 des ersten Streifens kopiert, so dass man mit Partial Profile die zu übertragende Datenmenge reduzieren kann.

### Timestamp-Informationen

Der in den letzten 16 Byte übertragene Timestamp beinhaltet folgende Rahmendaten eines gemessenen Profils (Datenformat: unsigned Integer; Big-Endian):

- Profilzähler: Inkrementeller Zähler mit dem sich Profile identifizieren lassen; wird bei jedem neuen Profil um eins erhöht. Für das Feld sind 24 Bit reserviert – es läuft damit nach 16777215 Profilen über.

- Startzeit Belichtung: Beinhaltet den absoluten Zeitpunkt bei dem die Belichtung gestartet wurde. Die interne Uhr hat dabei eine Periode von 128 Sekunden.  Das 32-Bit breite Feld besteht aus einem Sekundenzähler, einem Zykluszähler und dem Zyklusoffset. Aus diesen Werten lässt sich der eigentliche Verschlussöffnungszeitpunkt berechnen.

- Flankenzähler: Hier wird je nach Scannereinstellung entweder die zweifache Anzahl der erkannten Encoderflanken oder der Status der Digitaleingänge übertragen. Das Feld ist 16-Bit groß.

- Endzeit Belichtung: Beinhaltet den absoluten Zeitpunkt bei dem die Belichtung beendet wurde. Ansonsten wie bei Startzeit Belichtung beschrieben.

Struktur der Timestamp-Daten ist wie folgt:

| 0..7 |  | 8..15 |  | 16..23 | 24..31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flags (2 Bit) | Reserviert (6 Bit) |  | Profilzähler (24 Bit) |  |  |
| Startzeit Belichtung (32 Bit) |  |  |  |  |  |
| Flankenzähler bzw. DigIn (16 Bit) |  |  |  | Reserviert (16 Bit) |  |
| Endzeit Belichtung (32 Bit) |  |  |  |  |  |

Die beiden Zeitstempel für die Belichtung setzen sich folgendermaßen zusammen:

| Sekundenzähler (7 Bit) | Zykluszähler (13 Bit) | Zyklusoffset (12 Bit) |
| --- | --- | --- |

Der eigentliche Zeitstempel folgt dann aus folgender Berechnungsvorschrift:

Zeitstempel=Sekundenzähler+Zykluszähler8000+Zyklusoffset8000*3072

(Bemerkung: Der Zykluszähler läuft bei 8000 und der Zyklusoffset bei 3072 über!)

### CMM-Timestamp

Ist die Triggerung für eine Coordinate Measuring Machine (CMM; Koordinatenmessmaschine) aktiviert, ändert sich das Format des Timestamps. Statt dem Encoder-Flankenzähler und der reservierten 16-Bit werden folgende CMM-spezifische Informationen übertragen:

| CMM-Flankenzähler (16 Bit) | CMM Trigger Flag (1 Bit) | CMM aktiv Flag (1 Bit) | CMM Triggerimpulszähler (14 Bit) |
| --- | --- | --- | --- |

### Alle Messdaten (Full Set, PROFILE)

Standardmäßig werden vom Sensor alle Messdaten wie in 1.1.2 beschrieben übertragen. Mit dem vordefinierten Format Full Set werden alle Daten aus der Übertragung extrahiert. Die Datenmenge pro Messung ist hier mit 64 Byte mal der Anzahl der Punkte pro Profil anzusetzen. Im Rahmen der DLL wird diese Konfiguration auch als Profilkonfiguration PROFILE bezeichnet. Ausgabeformat ist Big-Endian.

### Ein Streifen (QUARTER_PROFILE)

Die Profilkonfiguration QUARTER_PROFILE  ermöglicht es, nur einen Streifen aus der Übertragung  zu extrahieren. Dies hat zur Folge, dass eine kleinere Datenmenge verarbeitet werden muss. Die Timestamp-Informationen werden an die Profildaten angehängt. Die Daten pro Messung beschränken sich daher hier auf 16 Byte mal der Punkte pro Profil plus 16 Byte Timestamp. Es ist zu beachten, dass die Profilkonfiguration per se nicht die übertragene Datenmenge reduziert, sondern nur der Teil des Puffers ausgewertet wird, der dem gewünschten Streifen entspricht. Es muss daher weiterhin die volle Datenmenge übertragen werden. Ausgabeformat ist Big-Endian.

### X/Z-Daten (PURE_PROFILE)

Die Profilkonfiguration PURE_PROFILE extrahiert nur die Abstands- und Positionswerte  (X/Z-Daten) aus dem aktuell ausgewählten Streifen. Ansonsten verhält sie sich wie die QUARTER_PROFILE Konfiguration, d.h. die tatsächlich übertragene Datenmenge wird nicht reduziert. Die ausgewertete Datenmenge reduziert sich auf 4 Byte mal der Punkte pro Profil plus 16 Byte Timestamp. Zu beachten ist, dass hier im Little-Endian-Format übertragen wird.

### Partielles Profil (PARTIAL_PROFILE)

Ein partielles Profil (PARTIAL_PROFILE) wird direkt im Scanner erzeugt und kann daher die zu übertragende Datenmenge stark reduzieren. Auch das Processing der Daten im Scanner wird beschleunigt, was bei hohen Frequenzen wichtig werden kann. Die Größe des Profils kann mittels der folgenden vier Parameter definiert werden:

- StartPoint: 		Erster Messpunkt der im Profil enthalten sein soll

- StartPointData: 	Offset ab welchem Byte die Daten eines Punktes im Profil enthalten 				sein sollen

- PointCount: 		Anzahl der Messpunkte ab dem StartPoint, die im Profil enthalten 				sein sollen

- PointDataWidth: 	Anzahl an Bytes ab dem StartPointData-Offsets, die im Profil 					enthalten sein sollen

Abb. 5: Illustration Partial Profile

Alle Angaben haben als Bezugspunkt den linken oberen Punkt der Profildaten und der Basisindex ist jeweils 0. Die Angaben müssen durch die auf dem Sensor festgelegte Unitsize teilbar sein (meist 4). Am Ende des partiellen Profils befindet sich wieder der Timestamp, jedoch wird er nicht angehängt, sondern überschreibt die letzten 16 Bytes. Die übertragene Datenmenge reduziert sich somit auf PointDataWidth Bytes mal PointCount. Ausgabeformat ist Big-Endian.

## Container Mode

Prinzipiell erlaubt der Container Mode eine Zusammenfassung von Daten aus mehreren Profilen in einen großen Übertragungscontainer. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die nötige Reaktionszeiten der Software und der Daten-Overhead reduziert werden kann.

### Standard Container Mode

Standardmäßig können im Container Mode mehrere komplette Profile in einen logischen Übertragungscontainer zusammengefasst werden. Dabei sammelt der Sensor so lange Profile, bis die gewünschte Anzahl erreicht ist und überträgt diese als Gesamtpaket. Die maximale Containergröße hängt vom Sensor ab (128 Mbyte bzw. 4096 Profile).  Wie erwähnt, ist hier der Hauptvorteil, dass die korrespondierende Software in längeren Reaktionsintervallen arbeiten kann.

### Rearranged Container Mode (Transponierter Container Mode)

Mit der sog. Rearrangement-Funktion können nur die Daten in den Container geschrieben werden, die tatsächlich nötig sind. Der Anwender kann dabei frei bestimmen, von welchem Streifen er welche Messwerte übertragen will. Diese Werte werden dann pro Profil hintereinander im Container abgespeichert. Für den Timestamp kann man ein zusätzliches Feld definieren, falls gewünscht. Die gewählten Werte werden dann für eine gewünschte Anzahl von Profilen gesammelt und dann übertragen.

Ein häufig verwendeter Sonderfall ist der transponierte Container Mode, bei dem nur die Abstandsdaten (und optional Positionsdaten) extrahiert werden. Diese sind dann so angeordnet, dass sie ein 16-Bit Graustufen-Bitmap ergeben, was sich anschließend mittels Bildverarbeitungsalgorithmen analysieren lässt. Die Breite des Bitmaps wird hierbei von der Anzahl der Punkte pro Profil und die Höhe von der Anzahl der Profile im Container festgelegt. Standard-Datenformat ist Big-Endian, kann aber in Little-Endian geändert werden.

Abb. 6: Beispielbild transponierter Container Mode

# Datenübertragung vom scanCONTROL Sensor

## Datenübertragung

Die Datenübertragung wird softwareseitig gestartet und beendet. Ist die Übertragung aktiv, werden abhängig von der Profilfrequenz Daten in einen Empfangspuffer geschrieben. Konfiguriert werden kann die Übertragung entweder für eine kontinuierliche Datenextraktion aus dem Puffer (NORMAL_TRANSFER) oder für die Extraktion einer definierten Anzahl an Profilen (SHOT_TRANSFER).

## Pollen von Messdaten

Für weniger zeitkritische Anwendungen bzw. Anwendungen, die nicht alle empfangenen Profile oder Videobilder verarbeiten müssen, gibt es die Möglichkeit Daten aktiv aus dem Empfangspuffer anzufordern. Bei jedem Poll wird das zuletzt empfangene Profil/Bild ausgelesen und in einen von der Anwendersoftware bereitgestellten Datenpuffer kopiert, der zur Weiterverarbeitung verwendet werden kann. Ist seit dem letzten Poll noch kein neues Profil angekommen, wird die Anwendung informiert.

## Nutzen von Callbacks

Der Callback wird immer dann aufgerufen, wenn ein neues Profil oder ein neuer Container empfangen wurde. Bei vollständiger Abarbeitung der Callback-Routine ist ein Event zu setzen. Als Parameter beinhaltet dieser Callback einen Zeiger auf das soeben empfangene Profil bzw. den empfangenen Container. Das Profil wurde vorher schon in die aktuelle Profilkonfiguration gewandelt. Mit Hilfe dieses Zeigers kann die Callback-Funktion die empfangenen Daten in einen eigenen Puffer zur Weiterverarbeitung kopieren. Wichtig ist dabei, dass die Callback-Funktion sehr kurz ist und möglichst schnell wieder beendet wird, damit der nächste Puffer vom Treiber geholt werden kann.

# Messgeschwindigkeit

Die maximal mögliche Messgeschwindigkeit hängt von mehreren Parametern ab und unterscheidet sich je nach Sensortyp. Zusätzlich hat die gegebene Netzwerkinfrastruktur eine einschränkende Rolle. Eine Überschreitung dieser Maximalfrequenz führt zu verlorenen und/oder korrupten Daten und sollte komplett vermieden werden.

Um von vorneherein Performanceprobleme zu vermeiden, sollte die komplette Netzwerkinfrastruktur zwischen Sensor und PC Gigabit-Ethernet tauglich sein. Speziell falls Sensoren der 29xx-Serie oder der 30xx-Serie einsetzt werden, kommen 100 Mbit/s-Netzwerke schnell an die physikalischen Grenzen. Außerdem sollte der Rechner, auf dem die Software ausgeführt wird, mit ausreichend performanter Hardware ausgestattet sein, da v.a. bei mehreren Sensoren eine große Datenmenge abzuarbeiten ist.

Häufigster Flaschenhals, nach der Netzwerkumgebung, ist das eingesetzte Messfeld. Das Messfeld beschreibt, welcher Teil der Sensormatrix tatsächlich ausgelesen wird. Je weniger Fläche der Sensormatrix ausgelesen wird, desto größer ist die Maximalfrequenz. Eine detaillierte Auflistung der je nach Messfeld möglichen Frequenzen, ist in der (der Sensordokumentation beiliegenden) Quick Reference gegeben. Grundsätzlich sollte bei hochfrequenten Messungen nur der für die Messung relevante Teil der Matrix ausgelesen werden.

Weiterhin beschränkt die Länge der Belichtungszeit die Messfrequenz. Die Maximalfrequenz ergibt sich hier aus dem Reziprokwert der Belichtungsdauer. Sind extensive Post-Processing Operationen auf dem Sensor konfiguriert worden (SMART- oder GAP-Sensoren), kann auch hier ein Flaschenhals entstehen. Die mit der aktuellen Post-Processing-Konfiguration mögliche Maximalfrequenz kann den scanCONTROL Configuration Tools entnommen werden. Bei höheren Frequenzen kann auch bei Sensoren ohne aufgespielten Processing die Berechnungszeit nicht ausreichen. Dies kann vermieden werden, indem man die auszuwertenden Punkte dem Messfeld anpasst und/oder nur einen Streifen bzw. die X/Z-Werte überträgt (via partiellem Profil). Vor allem bei der jeweiligen Maximalgeschwindigkeit ist auf die Minimalkonfiguration zurückzufallen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Qualität der Messung, da alle weiteren Punkte außerhalb des Messfeldes liegen und nur invalide Werte liefern würden.

# Typische Code-Beispiele mit Verweise auf das SDK

Im folgenden Abschnitt werden Code-Minimalbeispiele für verschiedene Einbindungsschritte gezeigt. Komplettbeispiele mit Fehlerbehandlung etc. sind im Projektordner des SDKs zu finden. Bis auf Beispiele 5.1 und 5.13 ist vorausgesetzt, dass die Verbindung mit dem Sensor hergestellt ist. Bei einigen Beispielen werden Register beschrieben (CLLTI.SetFeature(…)). Die Registeradressen sind in der SDK auf Konstanten abgebildet (z.B. FEATURE_FUNCTION_SHUTTERTIME -> Belichtungszeit-Register). Die detaillierten Registerbeschreibungen sind im Operation Manual Part B zu finden (siehe Abschnitt 8.3); diese ist der Scanner-Dokumentation beiliegend.

## Verbindung mit Sensor herstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Sensor gefunden und eine Verbindung hergestellt werden kann.

Siehe API: CreateLLTDevice(), GetDeviceInterfaces(), GetDeviceInterfacesFast(), SetDeviceInterface(), Connect()

## Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (nur scanCONTROL 30xx)

Dieses Beispiel zeigt die Vorgehensweise zum Ändern der Profilfrequenz und der Belichtungszeit für den scanCONTROL 30xx. Die übergebenen Werte beschreiben die Zeit in 1 µs-Schritten. Die Profilfrequenz kann nicht direkt gesetzt werden. Sie setzt sich aus der Belichtungszeit (ExposureTime) und der Leerlaufzeit (IdleTime) zusammen. Sie berechnet sich aus:

Profilfrequenz= 1(ExposureTime+IdleTime)

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME, FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#exposuretime, OpManPartB.html#idletime

Im Beispielcode wird also die Belichtungszeit auf 1.005 ms und die Profilfrequenz auf 100 Hz festgelegt.

## Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (alle scanCONTROL Typen)

Dieses Beispiel zeigt die Vorgehensweise zum Ändern der Profilfrequenz und der Belichtungszeit. Die übergebenen Werte beschreiben die Zeit in 10 µs-Schritten. Die Profilfrequenz kann nicht direkt gesetzt werden. Sie setzt sich aus der Belichtungszeit (ExposureTime) und der Leerlaufzeit (IdleTime) zusammen. Sie berechnet sich aus:

Profilfrequenz= 1(ExposureTime+IdleTime)*10 µs

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME, FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#exposuretime, OpManPartB.html#idletime

Im Beispielcode wird also die Belichtungszeit auf 1 ms und die Profilfrequenz auf 100 Hz festgelegt.

## Sensitivität setzen (nur scanCONTROL 30xx)

Dieses Beispiel zeigt die Vorgehensweise zum Ändern der Sensitivität für die Sensormatrix. Mit dem Parameter kann die Belichtungszeit um bis zu 80 % reduziert werden, ohne dass die Datenqualität dabei negativ beeinflusst wird. Die Sensitivität ist in 5 Stufen wählbar:

- Minimum

- Niedrig

- Mittel

- Hoch

- Maximum

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_IMAGE_FEATURES

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#imagefeatures

Voraussetzung: Firmware v53 oder neuer

Hinweis: Mit der Option “Minimum” kann der Parameter deaktiviert werden

## Pollen von Messwerten

Dieses Beispiel zeigt die Profildatenabholung über aktives Pollen. Dazu wird mittels der Funktion GetActualProfile() das zuletzt empfangene Profil, das sich im Empfangspuffer befindet, in einen Puffer der Anwendung zur Weiterverarbeitung kopiert. Anschließend wird aus den Pufferdaten die eigentliche X/Z-Information extrahiert (ConvertProfile2Values()). Diese Funktion rechnet schon die nötigen Skalierungsfaktoren für den Scannertyp ein; die Ausgabewerte sind Positions- und Abstandswerte in Millimeter.

Siehe API: GetLLTType(), TransferProfiles(), GetActualProfile(), ConvertProfiles2Values()

## Auslesen via Callback

Dieses Beispiel zeigt die Profildatenabholung mittels Callback. Dazu wird ein Callback registriert, der bei einem neu angekommenen Profil den Puffer kopiert und anschließend ein Event signalisiert.  Nach Empfangen des Profils wird die Übertragung beendet.

Siehe API: RegisterCallback(), TransferProfiles()

Siehe SDK-Beispiele (GetProfiles_Callback).

## Profilfilter setzen

Dieses Beispiel zeigt das Setzen von Resampling-, Median- und Average-Filter.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_PROFILE_FILTER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#profilefilter

## Encoder

Dieses Beispiel zeigt das Aktivieren der  Encoder-Triggerung über digitale Eingänge.

Siehe API: SetFeature(), GetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER, FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCE, FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#trigger, OpManPartB.html#maintenance, OpManPartB.html #ioconfig

## Externe Triggerung

Dieses Beispiel zeigt das Aktivieren der externen Triggerung über digitale Eingänge.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER, FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#trigger, OpManPartB.html #ioconfig

## Software-Profil-Trigger

Dieses Beispiel zeigt die externe Profil-Triggerung über den Software-Profil-Trigger.

Siehe API: SetFeature(), TriggerProfile(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#trigger

Siehe SDK-Beispiele (TriggerProfile).

## Software-Container-Trigger

Dieses Beispiel zeigt die externe Container-Triggerung über den Software-Container-Trigger. Um diese Funktion zu nutzen, muss der Sensor entweder im Frametrigger-Modus sein (siehe Digital-IO Konfiguration), oder der Container Trigger muss explizit aktiviert werden (TriggerContainerEnable() / TriggerContainerDisable()).

Siehe API: SetFeature(), TriggerContainer(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#trigger

Voraussetzung: Firmware Version v46 oder neuer.

Siehe SDK-Beispiele (TriggerContainer).

## Peak-Filter setzen

Dieses Beispiel zeigt, wie die sog. Peak-Filter des Scanners gesetzt werden können. Diese ermöglichen es, Punkte außerhalb eines gewissen Intensitäts- und/oder Reflexionsbreitenbereich auszusortieren. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_PEAKFITLTER, FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#extraparameter

Hinweis für scanCONTROL 27xx und scanCONTROL 26xx/29xx (Firmware-Version <v43): 
Der Peak-Filter muss hier vollständig über das EXTRA_PARAMETER-Register gesetzt werden. Siehe SDK-Beispiele (advanced/LLTPeakFilter).

## Regionen auf der Sensor-Matrix berechnen

Um ein frei definierbares Messfeld (Firmware-Versionen < v43, siehe 6.14), einen Auswahlbereich (Region of interest, siehe 6.15), einen inversen Auswahlbereich (Region of no interest) oder einen Referenzbereich für die Autobelichtung zu setzen, müssen die Prozentwerte bezogen auf die korrekt gedrehte Sensor-Matrix (siehe scanCONTROL Configuration Tools) in die entsprechenden Sensor-Matrix-Werte konvertiert werden. Je nach verwendetem Sensor-Typ muss eine der folgenden Umrechnungen verwendet werden.

Siehe SDK-Beispiele (SetROIs).

## Frei definierbares Messfeld setzen

Dieses Beispiel zeigt, wie ein frei definierbares Messfeld gesetzt werden kann. Dies ermöglicht eine flexible Definition der Messfeldgröße. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET, FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#roi1, OpManPartB.html#extraparameter

Siehe Abschnitt 6.13 für die Umrechnung der Matrix-Werte.

## Auswahlbereich 1 setzen

Dieses Beispiel zeigt das Setzen des Auswahlbereichs 1 (ROI 1) auf der Sensormatrix. Diese Einstellung ermöglicht eine beliebige Messfeldgröße. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

See API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET,  FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

See Operation Manual Part B: OpManPartB.html#roi1, OpManPartB.html#extraparameter

Siehe Abschnitt 6.13 für die Umrechnung der Matrix-Werte.

Hinweis für scanCONTROL 27xx und scanCONTROL 26xx/29xx (Firmware-Version <v43):

Hier muss stattdessen das frei definierbare Messfeld gesetzt werden, siehe Abschnitt 6.14. Siehe SDK-Beispiele (SetROIs).

## Einbaulagenkalibrierung auf den Sensor spielen

Dieses Beispiel zeigt, wie man die Einbaulage kalibriert. Dies ist nützlich, wenn man eine konstant schiefe Einbaulage hat, man das Profil aber gerade ausgeben lassen will. Es kann der Winkel und der Offset kalibriert werden. Die Funktionen SetCustomCalibration() und ResetCustomCalibration() sind nicht in der DLL integriert, sondern sind dem ausführlichen Beispielprogramm zur Einbaulagenkalibrierung zu entnehmen.

Siehe SDK-Beispiele (Calibration).

## CMM-Trigger nutzen

Mit dem CMM-Trigger kann der scanCONTROL Sensor der Peripherie (z.B. einer Koordinatenmessmaschine) über ein Triggersignal den genauen Zeitpunkt der Profilerfassung mitteilen. Dies geschieht über die RS422-Schnittstelle des Sensors.

Der CMM-Trigger enthält folgende Parameter zur Anpassung des Triggersignals:

- Polarity:	Die Polarität des Triggersignales

- Divisor: 	Triggerteiler (0 Deaktiviert den CMM-Trigger)

- Mark-Space ratio: 	Das Abtastverhältnis

- Skew Correction: 	Korrektur des Versatzes (in 0.5µs-Schritten; muss kleiner sein als der halbe 	Sensorzyklus (1/Profilfrequenz))

Siehe API: SetFeature(), Timestamp2CmmAndInCounter(), FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO, FEATURE_FUNCTION_CMMTRIGGER

See  Operation Manual Part B: OpManPartB.html#cmmtrigger, OpManPartB.html#ioconfig

Zunächst sollte der CMM-Trigger also vollständig konfiguriert werden, bevor er durch Setzen des Divisors aktiv geschaltet wird. Nach der Aktivierung sollte der CMM-Trigger nicht umkonfiguriert werden. Zudem wird der CMM-Trigger nicht in den User-Modes mitgespeichert, so dass er stets durch die verbundene Software konfiguriert werden muss.

## Profilfolgen speichern

Dieses Beispiel zeigt, wie man per SDK Profilfolgen speichert und damit zur späteren Auswertung zur Verfügung stellt. Die Profile werden als .avi abgespeichert.

Siehe API: TransferProfiles(), SaveProfiles()

## Containermode zur Weiterverarbeitung mit BV-Tools

Dieses Beispiel zeigt, wie man die Übertragung so konfiguriert, dass Standard-Bildverarbeitungstools direkt mit dem übertragenen Format arbeiten können.

Siehe API: SetFeature(), SetProfileContainerSize(), TransferProfiles(), GetActualProfile(), ConvertContainer2Values(), FEATURE_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#profilerearrangement

## Übertragung von partiellen Profilen

Dieses Beispiel zeigt das Einrichten einer Übertragung von partiellen Profilen. Das übertragene Profil entspricht hier der Profilkonfiguration PURE_PROFILE mit eingeschränkter Punktezahl, d.h. es werden nur X/Z-Werte von einem definierten Punktebereich übertragen.

Siehe API: SetPartialProfile(), TransferProfiles(), GetActualProfile(), ConvertPartProfile2Values()

Eine Änderung der Profilauflösung mit setResolution() muss immer vor dem Setzen der PartialProfile-Konfiguration erfolgen, da der Aufruf von setResolution() die PartialProfile-Einstellung zurücksetzt.

## Betrieb von mehreren Sensoren

Dieses Beispiel zeigt, wie in einem Programm mit mehreren Sensoren gearbeitet werden kann.

Siehe API: CreateLLTDevice(), GetDeviceInterfacesFast(), SetDeviceInterface(), Connect(), RegisterCallback(),

## Fehlermeldungen bei Verbindungsverlust

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Callback zur Fehlerbehandlung bei Verbindungsverlust in einer Windows-Form-Anwendung zu registrieren ist.

Siehe API: RegisterErrorMsg()

## Temperatur auslesen

Dieses Beispiel zeigt, wie die aktuelle Innentemperatur des Sensors ausgelesen werden kann. Der Wert beschreibt die Temperatur in 0,1 K-Schritten.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TEMPERATURE

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#temperature

## Packet Delay berechnen und setzen

Dieses Beispiel zeigt die Bestimmung des minimale bzw. maximalen Packet Delays für einen Sensor in einen Netzwerk mit mehreren Sensoren an einem Switch. Der Packet Delay ist abhängig von folgenden Faktoren: Der eingestellten Paketgröße, dem gegebenen Netzwerk, die zu übertragende Datenmenge und die Anzahl der Sensoren. Die Datenmenge setzt sich dabei aus dem eingestellten Übertragungsmodus und der Profilfrequenz zusammen. Der minimale Delay berechnet sich aus:

PDmin=Anzahl der Sensoren-1* PaketgrößeNetzwerkübertragungsrate

Der maximale Delay ergibt sich aus:

PDmax=1000*1000ProfilfrequenzKByte pro Profil*1024Paketgröße+1-PaketgrößeNetzwerkübertragungsrate*0,8

Der zu konfigurierende Wert kann zwischen diesen Schranken liegen. Jedem betroffenen Sensor muss ein Packet Delay gesetzt werden. Die Scanner testen dann Übertragungsslots an und senden bei einem freien Slot die Pakete nun die jeweils verzögerten Pakete ab.

Das Setzen des Wertes geschieht wie folgt (hier wird ein Wert von 50 µs eingestellt):

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_PACKET_DELAY

## ReadPPPResults (Extrahieren der Messergebnisse aus den Profildaten)

Dieses Beispiel zeigt, wie die Post-Processing – Ergebnisse (SMART-Messergebnisse) aus den Profildaten extrahiert werden können. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn SMART-Messergebnisse und Rohdaten (X-/Z-Daten, Intensität, Reflexionsbreite) im selben Kontext ausgewertet werden müssen.

Siehe API: ConvertProfile2ModuleResult()

Siehe SDK Beispiel: ReadPPPResults

Voraussetzung: Das Auslesen der Messergebnisse aus den Profildaten ist nur mit scanCONTROL-Sensoren der Produktreihe SMART und bei entsprechender Parametrierung mit scanCONTROL Configuration Tools durchführbar.

## AVIWriter

Mit dem AVIWriter besteht die Möglichkeit – in Gegensatz zur LLT.dll Funktion „SaveProfiles()“ (siehe Kapitel 6.17) - Profilfolgen „on-Demand“ als .avi zu speichern. So kann beispielsweise nach entsprechender Bewertung des Profils, darüber entschieden werden, ob ein Profil gespeichert werden soll oder nicht (z.B. nur Profile mit ungerader Profilnummer oder nur nOK-Profile).

Siehe SDK Beispiel: AVIWriter

# API

Im Folgenden wird das vollständige API (Application Program Interface) aufgelistet. Jede Funktion ist mit ihren Rückgabe- und Parameterwerten beschrieben.

## Instanz-Funktionen

- CreateLLTDevice ()

Festlegen und Rückgabe eines Device Handles („Sensorinstanz“) in der DLL für eine scanCONTROL-Kommunikation, abhängig von der Verbindungsschnittstelle.

Parameter

iInterfaceType		Art der Schnittstelle (InterfaceType)

Rückgabewert

Neuer Device Handle (0x0 oder 0xFFFFFFFF  Erstellen des Devices fehlgeschlagen)

Standardfehlerwerte

- GetInterfaceType ()

Abfrage des verwendeten Interfaces für eine Sensorinstanz.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Wert InterfaceType (0x0 oder 0xFFFFFFFF  Fehler)

Standardfehlerwerte

- InterfaceType

Verfügbare Interfacetypen:

| InterfaceType | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| INTF_TYPE_UNKNOWN | 0 | Wird von GetInterfaceType() im Fehlerfall zurückgegeben, für CreateLLTDevice() unzulässig. |
| INTF_TYPE_SERIAL | 1 | Verbindung mittels serieller Schnittstelle |
| INTF_TYPE_FIREWIRE | 2 | Verbindung mittels Firewire (deprecated) |
| INTF_TYPE_ETHERNET | 3 | Verbindung mittels Ethernet |

- DelDevice ()

Löschen der Sensorinstanz vor dem Entladen der DLL. Alle eingestellten Parameter bleiben auf dem Scanner erhalten. Die Treibereinstellungen wie Packetsize, dem Buffer count und der Profile config bleiben nicht erhalten.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Auswahl-Funktionen

- GetDeviceInterfaces () / GetDeviceInterfacesFast ()

Abrufen der am Rechner verfügbaren scanCONTROL device interfaces.  Device interfaces repräsentieren die IP-Adressen von verbundenen Sensoren. GetDeviceInterfacesFast() (nur für das Ethernet-Interface) ist bei kleineren Ethernet-Netzwerken wesentlich beschleunigt.

Parameter

pLLT		Device Handle

pInterfaces	Array für verfügbare Interfaces (IP; Node-ID)

nSize		Größe des Arrays

Rückgabewert

Anzahl der gefundenen device interfaces

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_GETDEVINTERFACES_WIN_NOT_SUPPORTED | -250 | Funktion steht nur unter Win 2000 oder höher zur Verfügung |
| --- | --- | --- |
| ERROR_GETDEVINTERFACES_REQUEST_COUNT | -251 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |
| ERROR_GETDEVINTERFACES _INTERNAL | -253 | Bei der Abfrage der angeschlossenen scanCONTROL ist ein Fehler aufgetreten |

- SetDeviceInterface ()

Zuweisen eines scanCONTROL device interfaces zu einer Sensorinstanz in der DLL. Der Zusatzparameter kann die gewünschte Host-IP-Addresse enthalten, was bei mehreren installierten Netzwerkkarten nützlich ist.

Parameter

pLLT		Device Handle

nInterfaces	Interface des zu verbindenden scanCONTROL

nAdditional	IP-Adresse des Hosts (optional)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_GETDEVINTERFACES _CONNECTED | -252 | scanCONTROL ist verbunden, Disconnect() aufrufen |
| --- | --- | --- |

- SetDiscoveryBroadcastTarget ()

Setzen der Absender-IP-Adresse für den Ethernet-Broadcast (Discovery-Pakete). Nützlich bei mehreren installierten Netzwerkkarten.

Parameter

pLLT			Device Handle

nNetworkAddress	Absender-IP-Adresse

nSubnetMask		Absender-Subnetzmaske

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Verbindungs-Funktionen

- Connect ()

Verbinden mit dem ausgewählten scanCONTROL Sensor. Nur möglich, falls mit SetDeviceInterface() ein gültiges device interface zugeordnet wurde.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_CONNECT_LLT_COUNT | -300 | Es ist kein scanCONTROL am Computer angeschlossen oder der Treiber ist nicht korrekt installiert |
| --- | --- | --- |
| ERROR_CONNECT_SELECTED_LLT | -301 | Das gewählte Interface ist nicht verfügbar -> ein neues Interface mit SetDeviceInterface() wählen |
| ERROR_CONNECT_ALREADY_CONNECTED | -302 | Mit dieser ID ist schon ein scanCONTROL verbunden |
| ERROR_CONNECT_LLT_NUMBER_ALREADY_USED | -303 | Das gewünschte scanCONTROL wird schon von einer anderen Instanz verwendet -> via SetDeviceInterface() ein anderes scanCONTROL auswählen |
| ERROR_CONNECT_SERIAL_CONNECTION | -304 | Es konnte sich nicht per serieller Schnittstelle mit dem scanCONTROL verbunden werden -> mit SetDeviceInterface() ein anderes scanCONTROL auswählen |
| ERROR_CONNECT_INVALID_IP | -305 | Dem gewählten Interface wurde mit SetDeviceInterface() eine ungültige IP Adresse übergeben |

- Disconnect ()

Trennen der Verbindung zum scanCONTROL Sensor. Alle eingestellten Parameter bleiben auf dem Scanner erhalten. Die Treibereinstellungen wie Packetsize, dem Buffer count und der Profile config bleiben nicht erhalten.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Identifikations-Funktionen

- GetDeviceName ()

Abfrage des Geräte- und Herstellernamens des scanCONTROL Sensors.

Parameter

pLLT			Device Handle

DevName		Array für Namen des Devices

DevNameSize 		Größe des DevName-Puffers

VenName		Array für Namen des Herstellers

VenNameSize 		Größe des VenName-Puffers

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_GETDEVICENAME_SIZE_TOO _LOW | -1 | Die Größe einer der Puffers ist zu klein |
| --- | --- | --- |
| ERROR_GETDEVICENAME_NO_BUFFER | -2 | Es wurde kein Puffer übergeben |

- GetLLTVersions ()

Abfrage der Firmware-Version des scanCONTROL Sensors.

Parameter

pLLT		Device Handle

uiDSP		Firmware-Version DSP

uiFPGA1	Firmware-Version FPGA1

uiFPGA2	Firmware-Version FPGA2

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetLLTType ()

Abfrage des Messbereichs und des Typs des scanCONTROL Sensors.

Parameter

pLLT		Device Handle

TScannerType	Scannertyp und Messbereich

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- ScannerType

| TscannerType | Wert | scanCONTROL Type | Messbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| StandardType | -1 | - | - |
| scanCONTROL27xx_25 | 1000 | 27xx | 25 mm |
| scanCONTROL27xx_100 | 1001 | 27xx | 100 mm |
| scanCONTROL27xx_50 | 1002 | 27xx | 50 mm |
| scanCONTROL26xx_25 | 2000 | 26xx | 25 mm |
| scanCONTROL26xx_50 | 2002 | 26xx | 50 mm |
| scanCONTROL26xx_100 | 2001 | 26xx | 100 mm |
| scanCONTROL29xx_25 | 3000 | 29xx | 25 mm |
| scanCONTROL29xx_50 | 3002 | 29xx | 50 mm |
| scanCONTROL29xx_100 | 3001 | 29xx | 100 mm |
| scanCONTROL29xx_10 | 3003 | 29xx | 10 mm |
| scanCONTROL30xx-25 | 4000 | 30xx | 25mm |
| scanCONTROL30xx_50 | 4001 | 30xx | 50mm |
| scanCONTROL30xx_200 | 4002 | 30xx | 200mm |
| scanCONTROL30xx_100 | 4003 | 30xx | 100mm |
| scanCONTROL30xx_430 | 4004 | 30xx | 430mm |
| scanCONTROL30xx_600 | 4005 | 30xx | 600mm |
| scanCONTROL25xx_25 | 5000 | 25xx | 25mm |
| scanCONTROL25xx_50 | 5002 | 25xx | 50mm |
| scanCONTROL25xx_100 | 5001 | 25xx | 100mm |

## Eigenschafts-Funktionen

### Set-/Get-Funktionen

- GetFeature ()

Auslesen des aktuellen Parameterwertes / Überprüfen der Verfügbarkeit einer Eigenschaft anhand Tabelle in Kapitel 7.5.2.

Parameter

pLLT		Device Handle

Function	Registeradresse der Funktion (FEATURE oder INQUIRY)

pValue		Ausgelesener Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _FEATURE_ADRESS | -155 | Die Adresse der gewählten Eigenschaft ist falsch |
| --- | --- | --- |

- SetFeature ()

Setzen des Parameters einer Eigenschaft.

Parameter

pLLT		Device Handle

Function	Registeradresse der Funktion (FEATURE)

Value		Zu schreibender Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _FEATURE_ADRESS | -155 | Die Adresse der gewählten Eigenschaft ist falsch |
| --- | --- | --- |

### Eigenschaften / Parameter

Im Folgenden werden die Eigenschaftsregister erläutert. INQUIRY-Register dienen zur Überprüfung, ob die jeweilige Funktion vorhanden ist. FEATURE-Register dienen zur Abfrage und Einstellung der Werte. Beide Register definieren das LSB bei Bit 0.

Mithilfe des ausgelesenen Wertes eines INQUIRY-Registers kann das Setzen eines Features klassifiziert werden. Dazu liefert das Register den minimal und maximal einstellbaren Wert, ob eine automatische Regelung verfügbar ist und ob die Eigenschaft verfügbar ist:

| 31 | 30..26 | 25 | 24 | 23..12 | 11..0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eigenschaft verfügbar (1 Bit) | Res. (5 Bit) | Auto (1 Bit) | Res. (1 Bit) | Min Wert (12 Bit) | Max Wert (12 Bit) |

Der Wert des FEATURE-Registers ist mithilfe des Operation Manual Part B zu interpretieren.

Beispiel: Laser

Abb. 7: Auszug aus dem Operation Manual Part B

Daraus ergibt sich, dass das für die Laserleistung zu beschreibende Register die Adresse 0xf0f00824 besitzt und mittel den Bits 0 und 1 die Laserleistung geregelt werden kann. Dezimal 0 beschreibt die Einstellung Laser aus, 1 |dec die reduzierte und 2 |dec die volle Laserleistung. Bit 11 aktiviert den Laserpulsmodus.

- SERIAL_NUMBER

| FEATURE_FUNCTION_SERIAL_NUMBER FEATURE_FUNCTION_SERIAL (deprecated) | 0xf0000410 |
| --- | --- |

Auslesen der Seriennummer des verbundenen Sensors. Dieses Register kann nur ausgelesen werden.

- CALIBRATION_SCALE und CALIBRATION_OFFSET

| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_SCALE | 0xf0a00000 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_OFFSET | 0xf0a00004 |

Auslesen der Skalierung und des Offsets des verbundenen Sensors. Dieses Register kann nur ausgelesen werden.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

- LASER

| FEATURE_FUNCTION_LASER FEATURE_FUNCTION_LASERPOWER (deprecated) | 0xf0f00824 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_LASER INQUIRY_FUNCTION_LASERPOWER (deprecated) | 0xf0f00524 |

Steuern und Auslesen der Laserleistung: 0 (aus), 1 (reduziert), 2 (voll). Je nach Gerätetyp kann auch die Polarität der externen Laser-Schutzabschaltung oder der Laserpulsmodus eingestellt werden. Das direkt nach der Laserumschaltung übertragene Profil kann korrupt sein.

Siehe OpManPartB.html#laser oder #laserpower für den verwendeten Sensortyp.

- ROI1_PRESET

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET FEATURE_FUNCTION_MEASURINGFIELD (deprecated) | 0xf0f00880 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ROI_PRESET INQUIRY_FUNCTION_MEASURINGFIELD (deprecated) | 0xf0f00580 |

Setzen  oder Auslesen eines vordefinierten Messfeldes oder Aktivierung der erweiterten Messfeldkonfiguration.  Das direkt nach der Messfeldänderung übertragene Profil kann korrupt sein.

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder zoom für den verwendeten Sensortyp.

Eine Übersicht über die vordefinierten Messfelder und die damit möglichen maximalen Profilfrequenzen liefert QuickReference.html für den verwendeten  Sensortyp.

- ROI1

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_POSITION FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_X (depr.) | 0xf0b0200c |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI1_DISTANCE FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_Z (depr.) | 0xf0b02008 |

Setzt Start und Größe in X und Z des ROI 1. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten. Aktiviert wird die Einstellung mittels des Extraparameter-Registers (FEATURE_FUNCTION_EXTRAPARAMETER).

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden, um das ROI zu setzen).

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder #extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- ROI1_TRACKING

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_TRACKING_DIVISOR FEATURE_FUNCTION_DYNAMIC_TRACK_DIVISOR (depr.) | 0xf0b02010 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI1_TRACKING_FACTOR FEATURE_FUNCTION_DYNAMIC_TRACK_FACTOR (depr.) | 0xf0b02014 |

Setzt die encoderbasierte Messfeldnachverfolgung. Aktiviert wird die Einstellung mittels des Extraparameter-Registers (FEATURE_FUNCTION_EXTRAPARAMETER).

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden, um das ROI zu setzen).

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder #extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- IMAGE_FEATURES

| FEATURE_FUNCTION_IMAGE_FEATURES | 0xf0b02100 |
| --- | --- |

Register zur Aktivierung/Deaktivierung von ROI 2, dem Ausschlussbereich (RONI), dem Referenzbereich für die Belichtungsregelung auf der Sensor-Matrix. Setzt den Betriebsmodus und Sensitivitätdes Sensors.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#image_sensor_features für den verwendeten Sensortyp.

- ROI2

| FEATURE_FUNCTION_ROI2_POSITION | 0xf0b02108 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI2_DISTANCE | 0xf0b02104 |

Setzt Start und Größe in X und Z des ROI 1. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#roi2 für den verwendeten Sensortyp.

- RONI

| FEATURE_FUNCTION_RONI_POSITION | 0xf0b02110 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_RONI_DISTANCE | 0xf0b0210c |

Setzt Start und Größe in X und Z des Ausschlussbereichs (RONI). Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#roni für den verwendeten Sensortyp.

- TRIGGER

| FEATURE_FUNCTION_TRIGGER | 0xf0f00830 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_TRIGGER | 0xf0f00530 |

Setzen und Auslesen der Triggereinstellung. Das direkt nach der Änderung der Triggerkonfiguration übertragene Profil kann korrupt sein. Zusammen mit der Triggerfunktion muss meist auch die Trigger-Schnittstelle parametriert werden (siehe DIGITAL_IO). Durch Änderung der Triggereinstellung wird auch der Profilzähler zurückgesetzt.

Siehe OpManPartB.html#trigger für den verwendeten Sensortyp.

- EXPOSURE_TIME

| FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME FEATURE_FUNCTION_SHUTTERTIME (deprecated) | 0xf0f0081c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXPOSURE_TIME INQUIRY_FUNCTION_SHUTTERTIME (deprecated) | 0xf0f0051c |

Setzen und Auslesen der Belichtungszeit in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen. Optional kann hier auch die automatische Belichtungsregelung eingestellt werden.

Siehe OpManPartB.html#exposuretime oder #shutter für den verwendeten Sensortyp.

- EA_REFERENCE_REGION

| FEATURE_FUNCTION_EA_REFERENCE_REGION_POSITION | 0xf0b02118 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_EA_REFERENCE_REGION_DISTANCE | 0xf0b02114 |

Setzt Start und Größe in X und Z des Referenzbereichs für die Autobelichtung. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#exposureautomatic für den verwendeten Sensortyp.

- EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS

| FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS | 0xf0f00834 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS | 0xf0f00534 |

Setzen und Auslesen der Limits für die Belichtungsautomatik in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#exposureautomatic für den verwendeten Sensortyp.

- IDLE_TIME

| FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME FEATURE_FUNCTION_IDLETIME (deprecated) | 0xf0f00800 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_IDLE_TIME INQUIRY_FUNCTION_IDLETIME (deprecated) | 0xf0f00500 |

Setzen und Auslesen der Totzeit zwischen den Belichtungsintervallen in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen. Ist die automatische Belichtungsregelung aktiv, wird die Totzeit automatisch so angepasst, dass die Profilfrequenz stabil bleibt

Siehe OpManPartB.html#idletime für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_PROCESSING

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_PROCESSING FEATURE_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA (depr.) | 0xf0f00804 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_PROCESSING INQUIRY_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA (depr.) | 0xf0f00504 |

Abfragen und Setzen der Einstellung für die Profilverarbeitung, wie z.B. Deaktivieren der Kalibrierung, Spiegelung des Profils, Messdatenverarbeitung (Post-Processing), Reflexionsauswahl oder erweiterte Belichtungseinstellung.

Siehe OpManPartB.html#profileprocessing oder #processingprofile für den verwendeten Sensortyp.

- THRESHOLD

| FEATURE_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00810 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00510 |

Setzen und Auslesen des Schwellwerts für die Messdatenaufnahme. Bei Targets mit mehreren Reflektionen kann das Erhöhen der Schwelle zu besseren Ergebnissen führen. Optional kann hier auch die dynamische Threshold-Regelung aktiviert werden.

Siehe OpManPartB.html#threshold für den verwendeten Sensortyp.

- MAINTENANCE

| FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCE FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS (depr.) | 0xf0f0088c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_MAINTENANCE INQUIRY_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS (depr.) | 0xf0f0058c |

Abfragen und Setzen interner Einstellungen, wie z.B. dem Encoderzähler.

Siehe OpManPartB.html#maintenance für den verwendeten Sensortyp.

- ANALOGFREQUENCY

| FEATURE_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00828 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00528 |

Analogfrequenz für die Analogausgänge der scanCONTROL 28xx-Serie. Die Frequenz kann zwischen 0 und 150 eingestellt werden, wobei der Zählwert der Frequenz in kHz entspricht. Bei einer Einstellung von 0 kHz wird der Analogausgang abgeschaltet, was bei Profilfrequenzen größer 500 Hz empfehlenswert ist, um einen Überlauf bei der Analogausgabe zu vermeiden.

Siehe OpManPartB.html#focus für den scanCONTROL 28xx.

- ANALOGOUTPUTMODES

| FEATURE_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00820 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00520 |

Modes für die Analogausgänge der scanCONTROL 28xx-Serie. Einstellen der Analog output modes. Es können z.B. die Spannungsbereiche und die Polarität der analogen Ausgänge umgeschaltet werden. Siehe OpManPartB.html#gain für den scanCONTROL 28xx.

- CMM_TRIGGER

| FEATURE_FUNCTION_CMM_TRIGGER FEATURE_FUNCTION_CMMTRIGGER (deprecated) | 0xf0f00888 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_CMM_TRIGGER INQUIRY_FUNCTION_CMMTRIGGER (deprecated) | 0xf0f00588 |

Konfiguration der optionalen CMM-Trigger-Funktionen. Die Konfiguration des CMM-Triggers erfolgt durch mehrere Schreibzugriffe auf dieses Register. Zurückgelesen werden kann nur der zuletzt geschriebene Wert.

Achtung: Wird nicht von der scanCONTROL 25xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#cmmtrigger für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_REARRANGEMENT

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT FEATURE_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE (depr.) | 0xf0f0080c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT INQUIRY_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE (depr.) | 0xf0f0050c |

Parametrierung der übertragenen Profilinformationen im Container-Mode.

Siehe OpManPartB.html#profilerearrangement oder #rearrangementprofile für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_FILTER

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00818 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00518 |

Anwendung von Resampling, Median-Filter und/oder Average-Filter.

Siehe OpManPartB.html#profilefilter für den verwendeten Sensortyp.

- DIGITAL_IO

| FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO FEATURE_FUNCTION_RS422_INTERFACE_FUNCTION (depr.) | 0xf0f008c0 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_DIGITAL_IO INQUIRY_FUNCTION_RS422_INTERFACE_FUNCTION (depr.) | 0xf0f005c0 |

Parameter für die Modi-Einstellung der RS422-Schnittstelle bzw. den digitalen Schnittstellen.

Siehe OpManPartB.html#ioconfig bzw. OpManPartB.html#capturesize für den verwendeten Sensortyp.

- PACKET_DELAY

| FEATURE_FUNCTION_PACKET_DELAY | 0x00000d08 |
| --- | --- |

Ethernet-Paketverzögerung für den Betrieb mehrerer Sensoren an einem Switch in µs. Der einzustellende Wert kann zwischen 0 und 1000 µs liegen.

- TEMPERATURE

| FEATURE_FUNCTION_TEMPERATURE | 0xf0f0082c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_TEMPERATURE | 0xf0f0052c |

Auslesen der Sensortemperatur in 0,1 K-Schritten. Bevor die aktuelle Temperatur ausgelesen werden kann, muss erst 0x86000000 auf das Feature-Register geschrieben werden. (OpManPartB.html#temperature)

- EXTRA_PARAMETER

| FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS (deprecated) | 0xf0f00808 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER INQUIRY_FUNCTION_SHARPNESS (deprecated) | 0xf0f00508 |

Einstellungen für Peak-Filter, frei definierbares Messfeld und Einbaulagenkalibrierung. Die Konfiguration erfolgt durch mehrere Schreibzugriffe auf dieses Register. Zurückgelesen werden kann nur der zuletzt geschriebene Wert. Seit DLL Version 3.7 / Sensor-Firmware v43, hat dieses Register hauptsächlich die Funktion einige gesetzte Registerwerte zu aktivieren.

Siehe OpManPartB.html#extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- PEAKFILTER

| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_WIDTH | 0xf0b02000 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_HEIGHT | 0xf0b02004 |

Setzt die minimal und maximal für eine Reflexion zulässige Intensität bzw. Reflexionsweite. Die Werte reichen von 0 bis 1023.

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden).

- FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION

| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_0 - 7 | 0xf0b02020 - 0xf0b0203c |
| --- | --- |

Setzt Parameter der Einbaulagenkalibrierung. Zur Aktivierung muss 0 auf das EXTRA_PARAMETER Register geschrieben werden.

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden).

## Spezielle Eigenschafts-Funktionen

### Software Trigger

- TriggerProfile ()

Ausführen einer Software-Triggerung, um ein Profil zu erhalten.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- TriggerContainer ()

Ausführen einer Software-Triggerung, um einen Container zu erhalten.

Parameter

pLLT		Device handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Voraussetzung: Firmware Version v46 oder neuer.

Der Sensor muss sich im Frametrigger-Modus befinden (siehe Digital IO), um diese Funktion nutzen zu können. Falls dieser nicht eingestellt ist, muss zunächst der Trigger-Container-Modus aktiviert werden mit den nachfolgenden Funktionsaufrufen.

- TriggerContainerEnable ()

- TriggerContainerDisable ()

Aktivieren/Deaktivieren des Trigger-Container-Modus, um TriggerContainer() ohne aktivierten Frametrigger-Modus (siehe Digital IO) nutzen zu können.

Parameter

pLLT		Device handle

Rückgabewert

Allgemeine Rückgabewerte

- Flush Container ()

Auslösen eines Container Flushs per Befehl. Ein noch nicht vollständiger Container kann damit vorzeitig abgeschlossen werden. Er wird dann via Callback geliefert oder kann mittels GetActualProfile abgeholt werden.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Voraussetzung: nur für scanCONTROL 30xx mit Firmware Version v49 oder neuer

### Profilkonfiguration

- GetProfileConfig ()

Abfrage der aktuellen Profilkonfiguration.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Ausgelesene eingestellte Profilkonfiguration

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetProfileConfig ()

Setzen der Profilkonfiguration.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzende Profilkonfiguration

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_ SETGETFUNCTIONS_WRONG _PROFILE_CONFIG | -152 | Die gewünschte Profilkonfiguration steht nicht zur Verfügung |
| --- | --- | --- |

- ProfileConfig

Zur Verfügung stehende ProfileConfig-Einstellungen.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PROFILE | 1 | Profildaten aller vier Streifen |
| PURE_PROFILE | 2 | Reduzierte Profildaten eines Streifens (nur Positions- und Abstandswerte) |
| QUARTER_PROFILE | 3 | Profildaten eines Streifens |
| PARTIAL_PROFILE | 5 | Partielles Profile welches per SetPartialProfile eingeschränkt wurde |
| CONTAINER | 1 | Container-Daten |
| VIDEO_IMAGE | 1 | Video-Bild des scanCONTROL’s |

### Profilauflösung / Punkte pro Profil

- GetResolution ()

Abfrage der aktuellen Profilauflösung bzw. Messpunkte pro Profil.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Ausgelesene eingestellte Profilauflösung

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetResolution ()

Setzen der Profilauflösung bzw. Messpunkte pro Profil. Die Auflösung kann nur dann geändert werden, wenn keine Profile übertragen werden. Außerdem werden bei SetResolution() alle Einstellungen für das PartialProfile gelöscht.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzende Profilauflösung

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_ SETGETFUNCTIONS_NOT _SUPPORTED_RESOLUTION | -153 | Die gewünschte Auflösung wird nicht unterstützt |
| --- | --- | --- |

- GetResolutions ()

Abfrage der zur Verfügung stehenden Profilauflösungen.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Array mit verfügbaren Profilauflösungen

nSize		Größe des übergebenen Arrays

Rückgabewert

Anzahl der verfügbaren Auflösungen

Standardrückgabewerte

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_SIZE_TOO_LOW | -156 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |
| --- | --- | --- |

### Container-Größe

- GetProfileContainerSize ()

Abfrage der aktuellen Container-Größe.

Parameter

pLLT		Device Handle

pWidth		Ausgelesene eingestellte Containerbreite

pHeight		Ausgelesene eingestellte Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetProfileContainerSize ()

Setzen der Container-Größe. Die Breite wird automatisch beim Aufruf von SetFeature(FEATURE_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE) gesetzt. Die Höhe kann frei zwischen 0 und der maximal möglichen Höhe gewählt werden und entspricht der Anzahl von Profilen, die in dem Container übertragen werden. Die Container-Höhe sollte nicht höher als die dreifache Profilrate sein.

Ist „Verbinden von aufeinanderfolgenden Profilen“ aktiviert, muss die Höhe * Breite eines Bildes ein ganzzahliges Vielfaches von 16384 sein. Wird versucht einen anderen Höhenwert einzustellen, wird die Höhe automatisch auf den nächsten passenden Wert gesetzt. Zusätzlich wird der Fehlerwert GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE_HEIGHT_CHANGED ausgegeben, um auf die Änderung aufmerksam zu machen.

Parameter

pLLT		Device Handle

Width		Zu setzende Containerbreite

Height		Zu setzende Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _PROFILE_SIZE | -157 | Die Größe für den Container ist falsch |
| --- | --- | --- |
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_MOD_4 | -158 | Die Container-Breite ist nicht durch 4 teilbar |

- GetMaxProfileContainerSize ()

Abfrage der maximal möglichen Container-Größe. Ist die maximale Breite 64, so wird der Container-Mode nicht von dem scanCONTROL unterstützt.

Parameter

pLLT		Device Handle

pMaxWidth	Maximale einstellbare Containerbreite

pMaxHeight	Maximale einstellbare Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Haupt-Reflexion

- GetMainReflection ()

Abfrage der Hauptreflexion, die bei den Profilkonfigurationen PURE_PROFILE oder QUARTER_PROFILE extrahiert wird.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Ausgelesener Wert der Hauptreflexion

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetMainReflection ()

Setzen der Hauptreflexion („Streifen“), aus dem die Profildaten bei den Profilkonfigurationen PURE_PROFILE oder QUARTER_PROFILE extrahiert werden. Der Index des auszugebenden Streifens geht von 0 für den 1. Streifen bis 3 für den 4. Streifen.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzender Wert der Hauptreflexion

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS _REFLECTION_NUMBER_TOO_HIGH | -154 | Der Index des auszugebenden Streifens ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

### Anzahl der Puffer

Eine hohe Pufferanzahl ist bei sehr hohen Profilfrequenzen, langsamen Rechnern und/oder Rechnern bei denen mehrere Programme im Hintergrund laufen sinnvoll. Bei Container-Mode- oder Videobildübertragungen sind max. 4 Puffer sinnvoll.

- GetBufferCount ()

Abfrage der Anzahl der Puffer im Treiber für die Datenübertragung.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Ausgelesene Pufferanzahl

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetBufferCount ()

Setzen der Anzahl der Puffer im Treiber für die Datenübertragung.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzende Pufferanzahl

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich >=2 und <= 200 |
| --- | --- | --- |

### Vorgehaltene Puffer für das Profile-Polling

- GetHoldBuffersForPolling ()

Abfrage der Anzahl der vorgehaltenen Puffer für das Abholen mit GetActualProfile().

Parameter

pLLT				Device Handle

puiHoldBuffersForPolling	Zu setzende Pufferanzahl für Polling

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetHoldBuffersForPolling ()

Setzen  der Anzahl der vorgehaltenen Puffer für das Abholen mit GetActualProfile(). Der Puffer arbeitet nach dem FIFO-Prinzip. Je größer die Anzahl ist, desto mehr Profile werden zwischengespeichert und die Häufigkeit von Profilausfällen beim Abholen mit GetActualProfile() wird verringert. Die Anzahl kann maximal halb so groß wie die Anzahl der Puffer im Treiber sein. Defaultwert: 1.

Parameter

pLLT				Device Handle

uiHoldBuffersForPolling		Ausgelesene Pufferanzahl für Polling

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich >=2 und <= 200 |
| --- | --- | --- |

### Paketgröße

Vom scanCONTROL werden die Paketgrößen 128, 256, 512, 1024, 2048 und 4096 Bytes unterstützt. Pakete größer als 1024 Bytes erfordern bei Ethernet die Unterstützung von Jumbo Frames durch die gesamte Übertragungsstrecke, insbesondere der empfangenden Netzwerkkarte.

- GetPacketSize ()

Abfrage der aktuellen Größe der Ethernet-Streaming-Pakete.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue	Ausgelesene Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetPacketSize ()

Setzen Größe der Ethernet Streaming Pakete. Diese Paketgröße muss zwischen der minimalen und maximalen Paketgröße liegen.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzende Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_PACKET _SIZE | -151 | Die gewünschte Paketgröße wird nicht unterstützt |
| --- | --- | --- |

- GetMinMaxPacketSize ()

Abfragen der Ethernet Streaming Pakete.

Parameter

pLLT			Device Handle

pMinPacketSize		Minimal einstellbare Paketgröße

pMaxPacketSize	Maximal einstellbare Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Laden und Speichern von Parametersätzen

In einem Usermode können alle Einstellungen eines scanCONTROL gespeichert werden, so dass nach einem Reset oder Neustart sofort alle Einstellungen wieder aktiv sind. Dies ist vor allem bei Postprocessing-Anwendungen sinnvoll. Das Laden der Usermodes kann nicht während einer aktiven Profil/Container-Übertragung durchgeführt werden. Usermode 0 kann nur geladen (und damit nicht beschrieben) werden, da er die Standardeinstellungen enthält.

- GetActualUserMode ()

Abfrage des zuletzt geladenen User-Modes/Parametersatzes. Die scanCONTROL 25xx-, 27xx-, 26xx-, 29xx- und 30xx-Serien unterstützen 16 Usermodes.

Parameter

pLLT			Device Handle

pActualUserMode	Aktuell geladener Usermode

pUserModeCount	Insgesamt verfügbare Usermodes

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- ReadWriteUserModes ()

Laden oder Speichern eines User-Modes/Parametersatzes. Ist nWrite 0, wird der mit nUserMode angegebene Usermode geladen, ansonsten werden die aktuellen Einstellungen unter diesem Usermode  gespeichert. Nach dem Laden eines User Modes wird ein Reconnect mit dem Sensor benötigt.

Parameter

pLLT		Device Handle

nWrite		Laden (0) oder Schreiben (sonst) eines Usermodes

nUserMode	Zu ladender bzw. schreibender Usermode

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER _MODE_TOO_HIGH | -160 | Die angegebene Usermode-Nummer steht nicht zur Verfügung |
| --- | --- | --- |
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER _MODE_FACTORY_DEFAULT | -161 | Usermode 0 kann nicht überschrieben werden (Standardeinstellungen) |

### Timeout für die Kommunikationsüberwachung zum Sensor

Setzen und Auslesen des Heartbeat Timeouts in Millisekunden zur Überwachung der Kommunikations-Schnittstelle zwischen LLT.dll und dem scanCONTROL. Der eigentliche Timeout-Wert liegt dreimal höher als der eingestellte Heartbeat Timeout. Läuft der Timeout ohne den Heartbeat ab, wird die Kommunikation automatisch vom Sensor aus abgebrochen. Beim Debuggen einer programmierten Anwendung ist oftmals ein zu klein gesetzter Heartbeat-Timeout die Ursache für Verbindungsabbrüche.

- GetEthernetHeartbeatTimeout ()

Abfrage des eingestellten Verbindungs-Timeouts.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Ausgelesener Heartbeat Timeout

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetEthernetHeartbeatTimeout ()

Setzen des Verbindungs-Timeouts in ms. Der Heartbeat-Timeout kann zwischen 500 und 1.000.000.000 ms liegen.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzender Heartbeat Timeout

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS _HEARTBEAT_TOO_HIGH | -162 | Der Parameter für den Heartbeat Timeout ist zu groß |
| --- | --- | --- |

### Setzen der Dateigröße für das Speichern von Profilen

- GetMaxFileSize ()

Abfrage der eingestellten maximalen Dateigröße beim Speichern von Profilen in Byte.

Parameter

pLLT		Device Handle

pValue		Ausgelesene maximale Dateigröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetMaxFileSize ()

Setzen der maximalen Dateigröße beim Speichern von Profilen in Byte. Ist diese Größe erreicht, stoppt das Speichern.

Parameter

pLLT		Device Handle

Value		Zu setzende maximale Dateigröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Registrierungs-Funktionen

### Registrieren des Callbacks für Profilübertragung

Nach der Registrierung eines Callbacks wird dieser beim  Empfang eines Profils/Containers aufgerufen. Sie besitzen als Parameter einen Pointer auf die Profil- /Container-Daten, die dazugehörige Größe des Datenfeldes und einen pUserData-Parameter.

Der Callback ist für die Verarbeitung von Profilen/Containern mit einer hohen Profilfrequenz gedacht. Innerhalb des Callback können die Profile/Container in einen Puffer für eine spätere oder zum Callback synchrone oder asynchrone Verarbeitung kopiert werden. Eine Verarbeitung innerhalb des Callbacks ist nicht zu empfehlen, da für die Zeit, die der Callback zur Verarbeitung benötigt, die LLT.dll keine neuen Profile/Container vom Treiber abholen kann. Unter Umständen kann es dadurch zu Profil-/Container-Ausfällen kommen.

Die Profil-/Container-Daten in dem vom Callback übergebenen Puffer dürfen nicht verändert werden.

- RegisterCallback ()

Registrieren des Callback, der bei Profilankunft aufgerufen wird.

Parameter

pLLT			Device Handle

tCallbackType		Aufrufkonvention Callback (0: stdcall; 1: c_decl)

tReceiveProfiles		Zu registrierende Callbackfunktion

pUserData		Nutzerdaten zur Unterscheidung von Sensoren

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- CallbackType

| Callback Type | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| STD_CALL | 0 | Der Callback arbeitet mit stdcall (TNewProfile_s) |
| C_DECL | 1 | Der Callback arbeitet mit cdecl (TNewProfile_c) |

### Registrieren einer Fehlermeldung, die bei Fehlern gesendet wird

- RegisterErrorMsg ()

Registrieren einer Fehlermeldung.

Parameter

pLLT		Device Handle

Msg		Nachricht ID

hWnd		Handle (z.B. Window)

WParam	ID Parameter

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- LParam (gesendeter Fehler)

Zur Verfügung stehende Fehlermeldungen:

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ERROR_SERIAL_COMM | 1 | Fehler während der seriellen Datenübertragung. Eventuell ist die Profilfrequenz zu hoch |
| ERROR_SERIAL_LLT | 7 | scanCONTROL konnte Kommando nicht verstehen oder es wurde ein Parameter außerhalb des Gültigkeitsbereiches gesendet |
| ERROR_CONNECTIONLOST | 10 | Die Verbindung zum scanCONTROL wurde unterbrochen (scanCONTROL wurde abgeschaltet, reseted oder das Ethernet-Kabel wurde entfernt). Disconnect() senden, um sich neu verbinden zu können. Diese Message wird nur bei einer Verbindung über Ethernet gesendet |
| ERROR_STOPSAVING | 100 | Das Speichern von Profilen ist beendet (maximale Dateigröße erreicht) |

## Profilübertragungs-Funktionen

### Profilübertragung starten/stoppen

- TransferProfiles ()

Starten oder stoppen der Profilübertragung. Nach dem Starten einer Übertragung kann es bis zu 100 ms dauern, ehe die ersten Profile/Container per Callback ankommen oder per GetActualProfile() abgeholt werden können. Wird eine Übertragung beendet, wartet die Funktion automatisch, bis der Treiber alle Puffer zurückgegeben hat.

Parameter

pLLT			Device Handle

TransferProfileType	Profilübertragungstyp

nEnable			Starten (1) oder Stoppen (0) der Übertragung

Rückgabewert

Größe des empfangenen Profils/ Containers

Standardrückgabewerte

- TransferProfileType

Zur Verfügung stehende TransferProfileTypes:

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| NORMAL_TRANSFER | 0 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung von Profilen |
| SHOT_TRANSFER | 1 | Aktivieren einer bedarfsmäßigen Übertragung von Profilen (die Übertragung wird immer per MultiShot aktiviert) |
| NORMAL_CONTAINER_MODE | 2 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung im Container-Mode |
| SHOT_CONTAINER_MODE | 3 | Aktivieren einer bedarfsmäßigen Übertragung im Container-Mode (die Übertragung wird immer per MultiShot aktiviert) |

### Übertragung der Matrixansicht / Video Mode starten/stoppen

- TransferVideoStream ()

Starten oder stoppen der Übertragung von Video-Bildern des Bildsensors (Video Mode). Maximal können 25 Bilder pro Sekunde übertragen werden. Video-Bilder können nur mit GetActualProfile() abgeholt werden; per Callback stehen sie nicht zur Verfügung.

Parameter

pLLT			Device Handle

videoType		Videoübertragungstyp

nEnable			Starten (1) oder Stoppen (0) der Übertragung

pWidth			Empfangene Bildweite

pHeight			Empfangene Bildhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PROFTRANS_PACKET_SIZE _TOO_HIGH | -107 | Die Paketgröße ist größer als die verfügbare -> mit SetPacketSize eine niedrigere Paketgröße einstellen |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PROFTRANS_CREATE_BUFFERS | -108 | Die Puffer für den Treiber konnten nicht ordnungsgemäß angelegt werden -> evtl. PC neu starten |
| ERROR_PROFTRANS_WRONG_PACKET _SIZE_FOR_CONTAINER | -109 | Es kann für die gewählten Container- Einstellungen keine passende Paketgröße gefunden werden. Bitte erhöhen Sie die Paketgröße |

- TransferVideoType

Zur Verfügung stehende TransferVideoTypes.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| VIDEO_MODE_0 | 0 | Verkleinertes Bild der Matrix |
| VIDEO_MODE_1 | 1 | Vollständiges Bild der Matrix |

### Übertragung einer definierten Anzahl von Profilen / Containern

- MultiShot ()

Anfordern einer definierten Anzahl von Profilen/Containern. Die Anzahl der Profile/Container wird in dem Parameter nCount übergeben. Es können zwischen 1 und 65535 Profile/Container angefordert werden.

Hinweis: MultiShot() führt keinen Trigger aus, um ein Profil/Container zu erhalten. Diese Funktion überträgt lediglich das/die  aktuellste(n) Profil(e) oder den/die aktuellsten Container aus dem Puffer zur Applikation, so dass GetActualProfile oder der Callback nur die angeforderten Profil(e)/Container erhalten anstelle eines kontinuierlichen Stroms von Profilen/Containern.

Parameter

pLLT		Device Handle

nCount		Anzahl der angeforderten Profile/Container

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PROFTRANS_SHOTS_NOT _ACTIVE | -100 | Der SHOT_TRANSFER-Mode oder der SHOT_CONTAINER_MODE ist nicht aktiviert -> Profilübertragung neu starten |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PROFTRANS_SHOTS_COUNT _TOO_HIGH | -101 | Die Anzahl der angeforderten Profile/Container ist größer als 65535 |
| ERROR_PROFTRANS_MULTIPLE_SHOTS_ACTIV | -111 | Eine MultiShot Anforderung ist aktiv -> kann mit MultiShot(0) abgebrochen werden |

### Übertragen eines Profils über die serielle Schnittstelle

- GetProfile ()

Anfordern eines Profils über die serielle Schnittstelle.

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes

- GetActualProfile ()

Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes von der LLT.dll.

Parameter

pLLT			Device Handle

pBuffer			Übertragungspuffer

nBuffersize		Übertragungspuffergröße

ProfileConfig		Profilkonfiguration der Übertragung

pLostProfiles		Verlorene Profile

Rückgabewert

Anzahl der in den Puffer kopierten Bytes

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PROFTRANS_WRONG_PROFILE _CONFIG | -102 | Das geladene Profil kann nicht in die gewünschte Profilkonfiguration konvertieren werden |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PROFTRANS_FILE_EOF | -103 | Das Dateiende beim Laden von Profilen ist erreicht |
| ERROR_PROFTRANS_NO_NEW_PROFILE | -104 | Es ist seit dem letzten Aufruf von GetActualProfile kein neues Profil angekommen |
| ERROR_PROFTRANS_BUFFER_SIZE_TOO_LOW | -105 | Die Puffergröße des übergebenen Puffers ist zu klein |
| ERROR_PROFTRANS_NO_PROFILE _TRANSFER | -106 | Die Profilübertragung ist nicht gestartet und es wird keine Datei geladen |

### Konvertieren von Profil-Daten

- ConvertProfile2Values ()

Extrahieren und Konvertieren von Profil-Daten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Die übergebenen Arrays müssen mindestens die Größe der Auflösung (Punkte pro Profil) besitzen.

Parameter

pLLT			Device Handle

pProfile			Profilpuffer

nResolution		Punkte pro Profil

ProfileConfig		Profilkonfiguration der Übertragung

ScannerType		Scannertyp

nReflection		Auszuwertender Profilstreifen

nConvertToMM		Konvertieren von X/Z-Werten in Millimeter

pWidth			Array für ausgelesene Punktweiten

pMaximum		Array für ausgelesene Maximalintensitäten

pThreshold		Array für ausgelesene Threshold-Werte

pX			Array für ausgelesene Positionswerte

pZ			Array für ausgelesene Abstandswerte

pM0			Array für ausgelesenes Moment 0

pM1			Array für ausgelesenes Moment 1

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Nummer der gewünschten Streifens ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

- ConvertPartProfile2Values ()

Extrahieren und Konvertieren  von partiellen Profil-Daten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Die übergebenen Arrays müssen mindestens die Größe des PointCounts bei PARTIAL_PROFILE besitzen.

Parameter

pLLT			Device Handle

pProfile			Profilpuffer

PartialProfile		Partielles Profil

ProfileConfig		Profilkonfiguration der Übertragung

ScannerType		Scannertyp

nReflection		Auszuwertender Profilstreifen

nConvertToMM		Konvertieren von X/Z-Werten in Millimeter

pWidth			Array für ausgelesene Punktweiten

pMaximum		Array für ausgelesene Maximalintensitäten

pThreshold		Array für ausgelesene Threshold-Werte

pX			Array für ausgelesene Positionswerte

pZ			Array für ausgelesene Abstandswerte

pM0			Array für ausgelesenes Moment 0

pM1			Array für ausgelesenes Moment 1

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Nummer der gewünschten Streifens ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

- ConvertContainer2Values()

Extrahieren und Konvertieren von Container-Daten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Die übergebenen Arrays müssen mindestens die Größe der Auflösung (Punkte pro Profil) x Containergröße besitzen.

Parameter

pLLT					Device Handle

param.pContainer			Container-Puffer

param.profileRearrangement		Referenz auf Rearrangement-Parameter

param.numberOfProfilesToExtract	Anzahl der zu extrahierenden Profile

param.scannerType			Scannertyp

param.reflectionNumber		Auszuwertender Profilstreifen	param.nConvertToMM			Konvertieren von X/Z-Werten in Millimeter

param.ReflectionWidth			Array für ausgelesene Punktweiten

param.MaxIntensity			Array für ausgelesene Maximalintensitäten

param.Threshold			Array für ausgelesene Threshold-Werte

param.pMoment0			Array für ausgelesenes Moment 0

param.pMoment1			Array für ausgelesenes Moment 1

param.pX				Array für ausgelesene Positionswerte

param.pZ				Array für ausgelesene Abstandswerte

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Nummer der gewünschten Streifens ist größer 3 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_POSTPROCESSING_REFLECTION_NUMBER_NOT_AVAILABLE | -206 | Die Nummer des gewünschten Streifens ist nicht verfügbar |
| ERROR_POSTPROCESSING_INVALID_CONTAINER_RESOLUTION | -207 | Die Container-Auflösung (Punkte pro Profil) ist ungültig |
| ERROR_POSTPROCESSING_INCOMPLETE_M0_OR_ | -208 | Das Array für M0 oder M1 wurde nicht komplett mit Daten gefüllt |

- Rückgabewerte bei Erfolg

War der Rückgabewert >0, beschreiben die einzelnen Bits wie die Arrays gefüllt wurden:

| Gesetztes Bit | Konstante | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 8 | CONVERT_WIDTH | Das Array für die Reflektionsbreite wurde mit Daten gefüllt |
| 9 | CONVERT_MAXIMUM | Das Array für die maximalen Intensitäten wurde mit Daten gefüllt |
| 10 | CONVERT_THRESHOLD | Das Array für die Thresholds wurde mit Daten gefüllt |
| 11 | CONVERT_X | Das Array für die Positions-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 12 | CONVERT_Z | Das Array für die Abstands-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 13 | CONVERT_M0 | Das Array für die M0s wurde mit Daten gefüllt |
| 14 | CONVERT_M1 | Das Array für die M1s wurde mit Daten gefüllt |

## Abfrage-Funktionen

- IsInterfaceType ()

Abfrage des verwendeten Interfaces.

Parameter

pLLT			Device Handle

iInterfaceType		Integerwert des InterfaceTypes

Rückgabewert

Spezifische Rückgabewerte:

| IS_FUNC_YES | 1 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist aktiv |
| --- | --- | --- |
| IS_FUNC_NO | 0 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist nicht aktiv |

- IsTransferingProfiles()

Abfrage, ob die Profilübertragung gestartet ist

Parameter

pLLT		Device Handle

Rückgabewert

Spezifische Rückgabewerte:

| IS_FUNC_YES | 1 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist aktiv |
| --- | --- | --- |
| IS_FUNC_NO | 0 | Abgefragter Zustand oder Verbindung ist nicht aktiv |

## Funktionen zur Übertragung von partiellen Profilen

Das Messsystem bietet die Möglichkeit das zu übertragende Profil flexibel einzuschränken. Der Vorteil von diesem Verfahren ist eine geringere Größe der tatsächlich übertragenen Daten. Außerdem können damit nicht benötigte Bereiche eines Profils schon direkt im scanCONTROL verworfen werden.

- GetPartialProfile ()

Abfrage der Parameter für die Übertragung von partiellen Profilen.

Parameter

pLLT			Device Handle

pPartialProfile		Referenz auf partielle Profilstruktur

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetPartialProfile ()

Setzen der Parameter für die Übertragung von partiellen Profilen. Alle Parameter der SetPartialProfile() Funktion müssen immer ein ganzzahliges Vielfaches der jeweiligen UnitSize der Funktion GetPartialProfileUnitSize() sein.

Parameter

pLLT			Device Handle

pPartialProfile		Referenz auf zu setzende partielle Profilvariable

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PARTPROFILE_NO_PART_PROF | -350 | Die Profilkonfiguration ist nicht auf PARTIAL_PROFILE eingestellt -> SetProfileConfig(PARTIAL_PROFILE); aufrufen |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH _BYTES | -351 | Die Anzahl der Bytes pro Punkt ist zu hoch -> nStartPointData oder nPointDataWidth ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH _POINTS | -352 | Die Anzahl der Punkte ist zu hoch -> nStartPoint oder nPointCount ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_NO_POINT _COUNT | -353 | nPointCount oder nPointDataWidth ist 0 |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD _UNITSIZE_POINT | -354 | nStartPoint oder nPointCount sind kein Vielfaches von nUnitSizePoint |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD _UNITSIZE_DATA | -355 | nStartPointData oder PointDataWidth sind kein Vielfaches von nUnitSizePointData |

- GetPartialProfileUnitSize ()

Abfrage der verfügbaren Schrittweiten zur Übertragung von partiellen Profilen.

Parameter

pLLT			Device Handle

pUnitSizePoint		Ausgelesene UnitSizePoint-Größe

pUnitSizePointData	Ausgelesene UnitSizePointData-Größe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Funktionen zur Extrahierung der Timestamp-Informationen

- Timestamp2TimeAndCount ()

Extrahieren der Belichtungsinformationen und des Profilzählers aus dem Timestamp.

Parameter

pBuffer			Referenz auf Timestamp-Bytes des Profilpuffers

dTimeShutterOpen	Ausgelesene Startzeit der Belichtung

dTimeShutterClosed	Ausgelesene Endzeit der Belichtung

uiProfileCount		Ausgelesener Profilzähler

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- Timestamp2CmmTriggerAndInCounter ()

Extrahieren der optionalen CMM-Trigger-Informationen und des Zählereingangs aus dem Timestamp.

Parameter

pBuffer			Referenz auf Timestamp-Bytes des Profilpuffers

pInCounter		Zählerstand des internen Zählers

pCmmTrigger		Flag CMM-Trigger aktiv

pCmmActive		Flag CMM aktiv

pCmmCount		Trigger-Zähler

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Funktionen für das Post-Processing

Das Post-Processing stellt gewisse Module auf dem Sensor zur Verfügung, um Profile auszuwerten. Diese Module stehen nur für scanCONTROL SMART- oder gapCONTROL-Sensoren zur Verfügung.

### Post-Processing Parameter lesen und schreiben

- ReadPostProcessingParameter ()

Auslesen der Post-Processing-Parameter.

Parameter

pLLT		Device Handle

pParameter	Pointer auf Post-Processing-Parameter-Array

nSize		Größe des Post-Processing-Parameter-Arrays (Max. 1024 DWORDs)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- WritePostProcessingParameter ()

Schreiben der Post-Processing-Parameter.

Parameter

pLLT		Device Handle

pParameter	Pointer auf Post-Processing-Parameter-Array

nSize		Größe des Post-Processing-Parameter-Arrays (Max. 1024 DWORDs)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Ergebnisse des Post-Processings extrahieren

- ConvertProfile2ModuleResult ()

Extrahieren der Ergebnisse des Post-Processings aus den Profildaten. Sie werden auf die Positions- und Abstands-Koordinaten des vierten Streifens geschrieben.

Parameter

pLLT			Device Handle

pProfileBuffer		Referenz auf Profilpuffer

nProfileBufferSize	Größe Profilpuffer

pModuleResultBuffer	Referenz auf Ergebnispuffer

nResultBufferSize	Größe Ergebnispuffer

pPartialProfile		Referenz auf partielles Profil (optional)

Rückgabewert

Anzahl der in den Puffer kopierten Bytes

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_POSTPROCESSING_NO_PROF _BUFFER | -200 | Es wurde kein Profilpuffer übergeben |
| --- | --- | --- |
| ERROR_POSTPROCESSING_MOD_4 | -201 | Der Parameter nStartPointData oder nPointDataWidth ist nicht durch 4 teilbar |
| ERROR_POSTPROCESSING_NO_RESULT | -202 | Kein Ergebnisblock im Profil gefunden |
| ERROR_POSTPROCESSING_LOW _BUFFERSIZE | -203 | Die Puffergröße für das Ergebnis ist zu klein |
| ERROR_POSTPROCESSING_WRONG _RESULT_SIZE | -204 | Die Größe des Ergebnisblocks im Profil ist nicht korrekt |

## Funktionen zum Laden und Speichern von Profil-Dateien

### Speichern von Profilen

- SaveProfiles ()

Speichern von Profilen in eine Datei. Die Profile werden dabei mit der aktuellen Profilkonfiguration gespeichert. Der Dateiname muss inklusive Endung angegeben werden. Zum Beenden des Speicherns muss SaveProfiles(null, 0) aufgerufen werden. Wird beim Speichern die maximale Dateigröße erreicht, wird eine Fehler-Message mit dem ERROR_STOPSAVING Wert (vgl. RegisterErrorMsg) gesendet.

Parameter

pLLT		Device Handle

pFileName	Name der zu speichernden Datei

FileType	Typ der Datei

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_LOADSAVE_WRITING_LAST _BUFFER | -50 | Fehler beim deaktivieren des Speicherns. Die letzten Profile der Datei können beschädigt sein oder es wurden nicht alle gespeichert |
| --- | --- | --- |
| ERROR_LOADSAVE_AVI_NOT _SUPPORTED | -58 | Das Betriebssystem unterstützt das AVI-Format nicht, bitte benutzen Sie Windows 2000 oder höher |
| ERROR_LOADSAVE_WRONG_PROFILE _CONFIG | -60 | Die Profilkonfiguration oder der Filetype passt nicht zu den übertragenen Profilen/Containern /Video-Bildern |
| ERROR_LOADSAVE_NOT_TRANSFERING | -61 | Die Profilübertragung ist nicht aktiv |

- FileType

Zur Verfügung stehende FileTypes. Es wird empfohlen das AVI-Datenformat zu verwenden, da dieses Format von allen scanCONTROL-Programmen der Micro-Epsilon gelesen werden kann.

| FileType | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| AVI | 0 | AVI-Datei |
| CSV | 1 | CSV- Datei (nur für Profile) |
| BMP | 2 | BMP- Datei (nur für Video Bilder) |
| CSV_NEG | 3 | CSV- Datei (nur für Profile) mit gespiegelter Z-Achse |

### Laden von Profil-Dateien

- LoadProfiles ()

Laden von Profilen aus einer Datei. Es können *.AVI Dateien geladen werden, welche mit der LLT.dll oder den scanCONTROL-Programmen der Micro-Epsilon gespeichert wurden. Nach dem Laden können mit der Funktion GetActualProfile() die einzelnen Profile in der Datei nacheinander ausgelesen werden. Zum Beenden des Ladens muss LoadProfiles(null,  null, null, null, null) aufgerufen werden.

Die Profilkonfiguration der geladenen Profile sollte immer der Profilkonfiguration der LoadProfiles()-Funktion entsprechen. Zusätzlich kann bei einer gespeicherten Profilkonfiguration von PROFILE auch QUARTER_PROFILE und PURE_PROFILE oder bei QUARTER_PROFILE auch PURE_PROFILE ausgelesen werden.

Parameter

pLLT				Device Handle

pFileName			Name der zu ladenden Datei

pPartialProfile			Partielles Profil (optional)

pProfileConfig			Profilkonfiguration

pScannerType			Scannertyp

pRearrangementProfile		Wert rearrangement register

Rückgabewert

Anzahl von geladenen Profilen/Containern

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_LOADSAVE_WHILE_SAVE _PROFILE | -51 | Kann Datei nicht laden, da das Speichern aktiv ist |
| --- | --- | --- |
| ERROR_LOADSAVE_NO _PROFILELENGTH_POINTER | -52 | Es wurde kein Pointer für die Profillänge übergeben |
| ERROR_LOADSAVE_NO_LOAD_PROFILE | -53 | Der Filename ist NULL, aber es wird momentan keine Datei geladen |
| ERROR_LOADSAVE_STOP_ALREADY _LOAD | -54 | Es wurde schon eine Datei geladen, das laden wurde gestoppt |
| ERROR_LOADSAVE_CANT_OPEN_FILE | -55 | Kann die Datei nicht öffnen |
| ERROR_LOADSAVE_INVALID_FILE _HEADER | -56 | Der Fileheader der zu ladenden Datei ist falsch |
| ERROR_LOADSAVE_AVI_NOT _SUPPORTED | -58 | Das Betriebssystem unterstützt das AVI-Format nicht, bitte benutzen Sie Windows 2000 oder höher |
| ERROR_LOADSAVE_NO _REARRANGEMENT_POINTER | -59 | Die Referenz auf pRearrangementProfile ist NULL |

### Navigieren in einer geladenen Profil-Datei

- LoadProfilesGetPos ()

Abfrage der Anzahl der Profile in einer Datei und der aktuellen Leseposition.

Parameter

pLLT			Device Handle

pActualPosition		Aktuelle Leseposition

pMaxPosition		Maximale Leseposition

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- LoadProfilesSetPos ()

Setzen der Leseposition in einer geladenen Datei.

Parameter

pLLT			Device Handle

pNewPosition		Setzen der Leseposition (0 setzt das erste Profil)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_LOADSAVE_FILE_POSITION _TOO_HIGH | -57 | Die gewünschte Position ist größer oder gleich der maximalen Position |
| --- | --- | --- |

## Spezielle CMM-Trigger-Funktionen

Mit Hilfe der speziellen CMM-Trigger-Funktionen wird das Starten und Beenden der Profilübertragung mit aktiviertem CMM-Trigger vereinfacht. Zusätzlich können die Profile mit aktivem CMM-Trigger in eine Datei gespeichert werden.

- StartTransmissionAndCmmTrigger ()

Starten der Profilübertragung mit aktiviertem CMM-Trigger.

Die StartTransmissionAndCmmTrigger()-Funktion startet zuerst die Profilübertragung, ohne die Profile dabei per Callback weiterzuleiten. Ist die Verbindung korrekt initialisiert, d.h. die gewünschte Anzahl der Profile ohne einen Ausfall übertragen worden, wird der erste CMMTrigger-Befehl mit dem Divisor an den scanCONTROL gesendet. Danach wird auf das erste Profil mit aktivem CMM-Trigger-Flag gewartet. Ab diesem Profil werden alle weiteren Profile per Callback weitergeleitet. Zusätzlich wird, falls ein Dateiname übergeben wurde, das Speichern der Profile mit den übergebenen Dateinamen gestartet.

Tritt beim Warten auf Profile ein Timeout auf, wird die Funktion abgebrochen. Es ist sinnvoll für nProfilesForerun die halbe Profilrate anzugeben (zum Beispiel 500 Profile bei 1000 Hz) und für den nTimeout 3000 ms.

Parameter

pLLT			Device Handle

nCmmTrigger		Erstes Befehlswort des CMM-Triggers, welches den 					Divisor und die Polarität enthält

TransferProfileType	Transfereinstellung

nProfilesForerun	Anzahl der kontinuierlich eingegangenen Profile ab  der eine 				stabile Datenübertragung angenommen wird

pFileName		Dateiname für die zu speichernde Datei

pFileType		Dateityp

nTimeout		Timeout in ms für gesamte Funktion

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_CMMTRIGGER_NO_DIVISOR | -400 | Divisor muss > 0 sein |
| --- | --- | --- |
| ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT_AFTER_TRANSFERPROFILES | -401 | Es wurden nach TransferProfiles() keine Profile empfangen |
| ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT_AFTER_SETCMMTRIGGER | -402 | Nach dem setzen des CMM-Triggers sind nicht genügend Profile mit aktivem CMM-Trigger angekommen |

- StopTransmissionAndCmmTrigger ()

Beenden der Profilübertragung mit aktiviertem CMM-Trigger.

Die StopTransmissionAndCmmTrigger()-Funktion stoppt zuerst den CMM-Trigger, indem sie den Divisor auf 0 setzt (dabei aber die übergebene Polarität beachtet). Danach wartet sie auf das erste Profil ohne aktivem CMM-Trigger-Flag. Dieses Profil und alle folgenden werden nicht per Callback weitergeleitet, die Profilübertragung wird gestoppt und falls gespeichert wird, wird auch das Speichern beendet.

Tritt beim Warten auf das erste Profil ohne aktiven CMM-Trigger-Flag ein Timeout auf, wird die Funktion abgebrochen. Sinnvoll ist es für nTimeout eine Zeit zwischen 100 und 500 ms anzugeben.

Parameter

pLLT			Device Handle

nCmmTriggerPolarity	Polarität des CMM-Triggers

(0 = Low aktiv, 1 = High aktiv)

nTimeout		Timeout in ms für gesamte Funktion

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_CMMTRIGGER_TIMEOUT _AFTER_SETCMMTRIGGER | - 402 | Nach dem setzen des CMMTriggers ist kein Profile mit deaktiviertem CMM-Trigger angekommen |
| --- | --- | --- |

## Fehlerwert Konvertierungs-Funktion

- TranslateErrorValue ()

Konvertieren eines Fehlerwerts in die zugehörige textuelle Beschreibung.

Parameter

pLLT			Device Handle

ErrorValue		Fehlerwert

pString			Puffer für Ausgabe-String

nStringSize		String-Länge

Rückgabewert

Anzahl der in den Puffer kopierten Zeichen

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_TRANSERRORVALUE_WRONG _ERROR_VALUE | - 450 | Es wurde ein falscher Fehlerwert übergeben |
| --- | --- | --- |
| ERROR_TRANSERRORVALUE_BUFFER _SIZE_TO_LOW | -451 | Die Größe des übergebenen Puffers ist für den String zu klein |

## Konfiguration speichern

- ExportLLTConfig ()

Auslesen aller Parameter und speichern in eine Datei. Diese Konfigurations-Datei enthält alle relevanten Parameter und ist vor allem für Postprocessing-Anwendungen gedacht. Das Dateiformat entspricht dem Kommunikations-Protokoll für die serielle Verbindung mit dem scanCONTROL und kann daher ohne Änderungen mit einem Terminal Programm über die serielle Schnittstelle an das scanCONTROL gesendet werden. Alternativ kann auch ImportLLTConfig verwendet werden.

Parameter

pLLT			Device Handle

pFileName		Dateiname der Export-Datei

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte GetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_CANT _CREATE_FILE | -500 | Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden |
| --- | --- | --- |

- ExportLLTConfigString ()

Auslesen aller Parameter und speichern in ein Byte-Array. Dieser Konfigurations-String enthält alle relevanten Parameter und ist vor allem für Postprocessing-Anwendungen gedacht. Das Dateiformat entspricht dem Kommunikations-Protokoll für die serielle Verbindung mit dem scanCONTROL und kann daher ohne Änderungen mit einem Terminal Programm über die serielle Schnittstelle an scanCONTROL gesendet werden. Alternativ kann auch ImportLLTConfigString verwendet werden.

Parameter

pLLT			Device Handle

bConfigData		Byte-Array des Export-Strings

nSize			Byte-Array Größe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte GetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_QUEUE_TO_SMALL | -502 | Datenarray zu klein |
| --- | --- | --- |

- ImportLLTConfig ()

Liest Einstellungen die mittels ExportLLTConfig exportiert wurden und setzt diese auf den Sensor. Außerdem können .sc1 Dateien eingelesen werden, die mit scanCONTROL Configuration Tools Version 5.2 oder neuer abgespeichert wurden. Das ignore calibration-Flag spezifiziert, ob die Einbaulagenkalibrierung von der Datei mit importiert werden soll. Nach dem Einlesen der Konfigurations-Datei wird ein Reconnect mit dem Sensor benötigt.

Parameter

pLLT			Device Handle

pFileName		Dateiname

bIgnoreCalibration	falls wahr, wird Einbaulagenkalibrierung der Datei ignoriert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte SetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_CANT_OPEN_FILE | -502 | Die angegebene Datei kann nicht geöffnet werden. |
| --- | --- | --- |
| ERROR_READWRITECONFIG_FILE_EMPTY | -503 | Die angegebene Datei ist leer. |
| ERROR_READWRITE_UNKNOWN_FILE | -504 | Datenformat der Datei falsch. |

- ImportLLTConfigString ()

Liest Einstellungen die mittels ExportLLTConfigString exportiert wurden und setzt diese auf den Sensor. Das ignore calibration-Flag spezifiziert, ob die Einbaulagenkalibrierung von der Datei mit importiert werden soll.

Parameter

pLLT			Device Handle

bConfigData		Byte-Array mit Config-Daten

nSize			Größe Byte-Array

bIgnoreCalibration 	falls wahr, wird Einbaulagenkalibrierung der Datei ignoriert

Return value

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte SetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITE_UNKNOWN_FILE | -504 | Datenformat falsch. |
| --- | --- | --- |

- SaveGlobalParameter ()

Speichern der IP-Einstellungen und der Einbaulagenkalibrierung unabhängig vom User Mode.

Parameter

pLLT			Device Handle

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

# Anhang

## Standardrückgabewerte

Alle Funktionen des Interfaces geben einen Integer-Wert als Rückgabewert zurück. Ist der Rückgabewert einer Funktion größer oder gleich GENERAL_FUNCTION_OK bzw. ’1’, so war die Funktion erfolgreich, ist der Rückgabewert GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE bzw. ’0’ oder negativ, so ist ein Fehler aufgetreten.

Eine Besonderheit gibt es bei einigen Funktionen, die auch GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE_HEIGHT_CHANGED bzw. ’2’ zurückgeben können. Tritt dieser Rückgabewert auf, hat sich die Größe des Bildes im Container-Mode geändert.

Zur Unterscheidung der einzelnen Rückgabewerte stehen mehrere Konstanten zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind alle allgemeinen Rückgabewerte aufgeführt, die von Funktionen zurückgegeben werden können. Für die einzelnen Funktionsgruppen kann es zusätzlich noch spezielle Rückgabewerte/Fehlerwerte geben.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| GENERAL_FUNCTION_CONTAINER_MODE _HEIGHT_CHANGED | 2 | Funktion erfolgreich ausgeführt, aber die Bild-Größe für den Container-Mode wurde verändert |
| GENERAL_FUNCTION_OK | 1 | Funktion erfolgreich ausgeführt |
| GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE | 0 | Diese Funktion ist nicht verfügbar, evtl. neue DLL verwenden oder in den Ethernet-Mode wechseln |
| ERROR_GENERAL_WHILE_LOAD_PROFILE | -1000 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da das Laden von Profilen aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_NOT_CONNECTED | -1001 | Es besteht keine Verbindung zum scanCONTROL -> Connect() aufrufen |
| ERROR_GENERAL_DEVICE_BUSY | -1002 | Die Verbindung zum scanCONTROL ist gestört oder getrennt -> neu verbinden und Anschluss des scanCONTROLs überprüfen |
| ERROR_GENERAL_WHILE_LOAD_PROFILE _OR_GET_PROFILES | -1003 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da entweder das Laden von Profilen oder die Profilübertragung aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_WHILE_GET_PROFILES | -1004 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Profilübertragung aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_GET_SET_ADDRESS | -1005 | Die Adresse konnte nicht gelesen oder geschrieben werden. Eventuell wird eine zu alte Firmware verwendet |
| ERROR_GENERAL_POINTER_MISSING | -1006 | Ein benötigter Pointer ist NULL |
| ERROR_GENERAL_WHILE_SAVE_PROFILES | -1007 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da das Speichern von Profilen aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_SECOND_CONNECTION _TO_LLT | -1008 | Es ist eine zweite Instanz über Ethernet oder die serielle Schnittstelle mit diesem scanCONTROL verbunden. Bitte schließen Sie die zweite Instanz |

## Übersicht der Beispiele im SDK

Als Leitfaden für die Integration des scanCONTROLs in eigene Projekte sind die Beispielprogramme im Projektordner gedacht. Sie stehen zur Anschauung komplett mit Quelltext zur Verfügung.

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| GetProfiles_Poll | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile im Polling Mode via Ethernet |
| GetProfiles_Callback | Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile per Callback |
| GetProfiles_Callback_Extended | Erweiterte Konfiguration des Scanners. Übertragen von Profilen zur LLT.dll und Einlesen der Profile per Callback |
| MultiShot | Übertragen einer bestimmten Anzahl von Profilen vom scanCONTROL |
| PartialProfile | Übertragen von partiellen Profilen |
| LoadSave | Laden und Speichern von Profilen |
| ContainerMode | Übertragen von Profil-Containern bzw. Gray-Scale maps |
| VideoMode | Übertragen von Video-Bildern der Sensor-Matrix |
| MultiLLT | Verwenden von mehreren scanCONTROLs in einer Anwendung |
| CMMTrigger | Verwenden des optionalen programmierbaren Triggers |
| LLTPeakFilter | Setzen der Peakfilter, des frei definierbaren Messfeldes und des Encoder-nachgeführten Messfeldes |
| RegisterErrorMessage_Minimal | Registrieren einer Messagebox-Meldung bei Verbindungsverlust |
| RegisterErrorMessage_WPF | Registrieren einer Fehlermeldung bei Verbindungsverlust über Windows Presentation Foundation. |
| Calibration | Einbaulage kalibrieren |
| SetROIs | ROIs auf der Sensor-Matrix setzen |
| sC30xx_HighSpeed | Zeigt die Konfiguration des scanCONTROL 30xx im HighSpeed-Modus |
| TriggerProfile | Zeigt die Software-Triggerung eines Profils |
| TriggerContainer | Zeigt die Software-Triggerung eines Containers |
| ReadPPPResults | Zeigt das Auslesen von Post-Processing Ergebnissen aus den Profildaten |

## Unterstützende Dokumente

[1] Operation Manual PartB 2600: Interface Specification for scanCONTROL 2600 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2600 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[2] Operation Manual PartB 2700: Interface Specification for scanCONTROL 2700 Device

Family; Firewire (IEEE 1394) Bus, Ethernet and Serial Port; Supplement B to the

scanCONTROL 2700 Manual; MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[3] Operation Manual PartB 2800: Interface Specification for scanCONTROL 2800 Device

Family; Firewire (IEEE 1394) Bus and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2800

Manual; MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[4] Operation Manual PartB 2900: Interface Specification for scanCONTROL 2900 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2900 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[5] scanCONTROL 2600 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2600 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[6] scanCONTROL 2700 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2700 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[7] scanCONTROL 2800 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2800 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[8] scanCONTROL 2900 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2900 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[9] Schnittstellendokumentation zur LLT-DLL; MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[10] Operation Manual PartB 3000: Interface Specification for scanCONTROL 3000 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 3000 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[11] scanCONTROL 3000 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 3000 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[12] Operation Manual PartB 2500: Interface Specification for scanCONTROL 2500 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2500 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[13] scanCONTROL 2500 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2500 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;